Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituției  medico-sanitare publice

IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical cu 24 luni garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem videoendoscopic pentru operații minim invazive cerebrale | Lot 1. Sistem videoendoscopic pentru operații minim invazive cerebrale - 1 set. 1) 1 buc. Unitate de control cameră, Full HD nativ, posibilitate vizualizare imagine 4K, scan progresiv, reglare automată a luminozității; afișare pe ecran, conectivitate minim 2 x 3G HD-SDI (1080p), 2 x DVI-D (1080p), 1 x HD-SDI (1080i), conexiune MIS-Bus pentru reglarea intensității sursei de lumină. 2) 1 buc. Cap de cameră video, digitală, tehnologie 3CMOS Zoom (3-Chip HD), sensor 3 x 1/3“ CMOS, rezoluție sensor nativă Full HD minim 1920x1080 pixeli pentru fiecare senzor, distanță focală variabilă 14-28 mm, zoom parfocal optic cu mărire de minim 2x, minim 5 moduri preselectate, cu minim 4 butoane individual ajustabile, funcții controlabile: ajustarea luminii, balans de alb, pornire/oprire documentare, zoom și activarea algoritmilor de imagine, mecanism de blocare. 3) 1 buc. Sursa de lumină, pe bază de tehnologie LED, conector universal pentru cablu de lumină de la diferiți producători, reglarea continuă a intensității luminii, control automat al luminii. 4) 1 buc. Cablu de lumină pentru sursa de lumină specificată, lungime minim 2.5m; autoclavabilă. 5) 1 buc. Monitor medical plat, diagonala minim 31-inch 4K UHD, montat pe brațuri extensibile pe troleu, integrat în sistem. 6) 1 buc. Sistem pentru arhivare imagini video 2D/3D, (compatibil cu Windows și Apple OS). Capacitatea hard diskului intern minim 1 TB. Documentație prin intermediul capului camerei, mouse-ului USB, tastaturii USB sau a monitorului tactil. Criptarea datelor pacientului în modul de transport. 7) 1 buc. Troleu pentru depozitarea sigură a componentelor setului integral. Dimensiuni aproximative: 700x1500x660 mm (±100 mm). Minim 4 polițe, susținători cabluri, susținător pentru capul camerei, alte accesorii necesare funcționării în siguranță și conform standardelor europene. 8) 100 buc. Huse sterile de unică folosință pentru asigurarea sterilitărții capului de cameră în timpul operației. 9) 1 set de adaptore dedicate pentru întreg sistemul, brațuri mecanice articulate, cleme/dispozitive de fixație, reutilizabile, necesare pentru fixarea la troleu/masa de operație a instrumentelor din seturile descrise mai jos. 10) 1 set. Set de instrumente recomandat pentru cazuri complexe intra și paraventriculare, compatibil cu sistemul neuroendoscopie minim invaziv pentru abordul cerebral, intraventricular. Setul va include instrumente dedicate abordului specificat: 1 buc. Trocar 150 mm 1 canal Ø 3.2 mm; 1 buc. Trocar 150 mm 3 canale Ø 4.6 mm (canal endoscop 2.8 mm, irigare, overflow); 1 buc. Trocar 150 mm 4 canale Ø 6.0 mm (canal endoscop 2.8 mm, canal de lucru 2.2 mm, irigare, overflow); 1 buc. Endoscop 0 grade, 180 mm, diam. 2.7 mm; 1 buc. Endoscop 30 grade, 180 mm, 2.7 mm; 1 buc. Microfoarfece drept tubular shaft, ascuțit/ascuțit 265 mm, 2.0 mm; 1 buc. Microfoarfece drept tubular shaft, bont/bont 265mm, diam. 2.0 mm; 1 buc. Pensă pentru microbiopsie, instrument complet, detașabil, drept, lungime de lucru 265 mm, Ø tijă 2 mm, dublă acțiune, rotativă; 1 buc. Pensetă de prindere micro, instrument complet, detașabilă, dreaptă, lungime de lucru 265 mm, Ø tijă 2 mm, cu acțiune dublă, rotativă; 1 buc. Pensetă chirurgicală micro, detașabilă, instrument complet, dreaptă, lungime de lucru 265 mm, Ø tijă: 2 mm, 1 x 2 dinți, dublă acțiune, rotativă; 1 buc. Electrod furcă, bipolar, drept (10"), Ø 2,10 mm, lungime de lucru 255 mm; 1 buc. Electrod bont, monopolar, drept, Ø 1,10 mm, lungime de lucru 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 90°, lungime de lucru 255 mm; 1 buc. Electrod ac, monopolar, drept, Ø 1,10 mm, lungime de lucru 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 45°, lungime de lucru 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 70 °, lungime de lucru 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 180°, lungime de lucru 255 mm; 1 buc. Cablu monopolar, minim 3.5 m, Ø 4.0 mm; 1 buc. Cablu bipolar, minim 3.5 m, Ø 5.2 mm; 1 buc. Microfoarfece, drepte, tijă flexibilă, lungime de lucru 250 mm, Ø 1 mm, bont/bont; 1 buc. Pensetă de prindere micro, dreaptă, lungime de lucru 250 mm, Ø tijă 1 mm, dublă acțiune, flexibilă; 1 buc. Pensetă de biopsie, dreaptă, lungime de lucru 250 mm, Ø tijă 1 mm, dublă acțiune, flexibilă; 1 buc. Introducer 19FR 10 buc. Canulă de aspirație, 240 mm, dreaptă, 0°, Ø 2 mm, bontă, sterilă, jetabilă; 10 buc. Canulă de aspirație, 240 mm, dreaptă, 45°, Ø 2 mm, ascuțită, sterilă, jetabilă. Setul va conține și alte cabluri, consumabile și conexiuni necesare pentru funcționalitate 100%. Condiție obligatorie: setul de instrumente va fi în completație optim necesară pentru abordul specificat, amplasat în container de sterilizare compatibil, total funcțional, cu filtre reutilizabile incluse și etichetate conform standardelor din domeniu. 11) Set de instrumente recomandat pentru cazuri complexe intra și paraventriculare, compatibil cu sistemul neuroendoscopie minim invaziv pentru abordul cerebral, intraventricular. Setul va include instrumente dedicate abordului specificat: 1 buc. Trocar 150 mm 1 canal Ø 8.3 mm; 1 buc. Endoscop 30 grade, 180 mm, diam. 2.7 mm; 1 buc. Pensă pentru microbiopsie, dreaptă, lungime de lucru: 290 mm, Ø tijă 3,10 mm; 1 buc. Pensă pentru microbiopsie, curbată spre dreapta, lungime de lucru 290 mm, Ø tijă 3,10 mm; 1 buc. Pensă pentru microbiopsie, curbată spre stânga, lungime de lucru 290 mm, Ø tijă 3,10 mm; 1 buc. Pensă de prindere, dreaptă, lungime de lucru 290 mm, Ø tijă 3,10 mm; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, dreaptă, lungime de lucru 290 mm, Ø 3,10 mm, bont/bont; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, curbată spre stânga, lungime de lucru 290 mm, Ø 3,10 mm, bont/bont; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, curbată spre dreapta, lungime de lucru 290 mm, Ø 3,10 mm, bont/bont; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, înclinată în sus, lungime de lucru 290 mm, Ø 3,10 mm, bont/bont; 1 buc. Disector, ușor curbat, 355 mm, Ø 2 mm, lățime falcă 2,20 mm, lungime de lucru 355 mm, mare; 1 buc. Disector, ușor curbat, 355 mm, Ø 2 mm, lățime falcă 1,70 mm, lungime de lucru 355 mm, mediu; 1 buc. Disector, ușor curbat, 355 mm, Ø 2 mm, lățime falcă 1 mm, lungime de lucru 355 mm, mic; 1 buc. Cârlig, unghiular, 90°, 355 mm (14"), Ø 2 mm, adâncimea falcii: 3,50 mm, bont; 1 buc. Cuțit curbat, 355 mm, lățime lamă: 3 mm, tăiere inversă, Ø 2 mm; 1 buc. Microfoarfece, drepte, lungime de lucru: 265 mm, Ø 2 mm, ascuțit/ascutit; 1 buc. Microfoarfece, drepte, cu ax tubular, de lucru. lungime: 265 mm, Ø 2 mm, bont/bont; 1 buc. Pensă pentru microbiopsie, detașabilă, dreaptă, lungime de lucru: 265 mm, Ø shaft: 2 mm, dublă acțiune, rotativ; 1 buc. Pensă de prindere micro, detașabilă, dreaptă, lungime de lucru: 265 mm, Ø tijă: 2 mm, cu dublă acțiune, rotativă; 1 buc. Pensă chirurgicală, detașabilă, instrument complet, dreaptă, lungime de lucru: 265 mm, Ø tijă: 2 mm, 1 x 2 dinți, dublă acțiune, rotativă; 1 buc. Electrod furcă, bipolar, drept, Ø 3,20 mm, 0°, lungime de lucru: 310 mm; 1 buc. Electrod furcă, bipolar, unghiular, Ø 3,20 mm, 40°, lungime de lucru: 310 mm; 1 buc. Electrod furcă, bipolar, unghiular, Ø 3,20 mm, 30°, lungime de lucru: 310 mm 1 buc. Electrod furcă, bipolar, drept (10"), Ø 2,10 mm, lungime de lucru: 255 mm; 1 buc. Electrod bont, monopolar, drept, Ø 1,10 mm, lungime de lucru: 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 90°, lungime de lucru: 255 mm; 1 buc. Electrod ac, monopolar, drept, Ø 1,10 mm, lungime de lucru: 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 45°, lungime de lucru: 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 70°, lungime de lucru: 255 mm; 1 buc. Electrod cârlig, monopolar, unghiular, Ø 2,20 mm, 180°, lungime de lucru: 255 mm. Setul va conține și alte cabluri, consumabile și conexiuni necesare pentru funcționalitate 100%. Condiție obligatorie: setul de instrumente va fi în completație optim necesară pentru abordul specificat, amplasat în container de sterilizare compatibil, total funcțional, cu filtre reutilizabile incluse și etichetate conform standardelor din domeniu. 12) Set de instrumente compatibile cu sistemul neuroendoscopie minim invaziv pentru abordul la baza craniului, transorbital, transsfenoidal. Setul va include instrumente dedicate abordului specificat: 1 buc. Mâner de aspirare/irigare, pentru curățarea lentilelor; 1 buc. Manșon de aspirare/irigare 0° diam. 6 mm; 1 buc. Manșon de aspirare/irigare 30° diam. 6 mm; 1 buc. Endoscop 0 grade drept, 195 mm, diam. 4.0 mm; 1 buc. Endoscop 30 grade drept, 195 mm, diam. 4.0 mm; 1 buc. Speculă nazală, 150 mm, lungime de lucru: 90 mm, lățime fălci 7.0 mm; 1 buc. Ciupitor KERRISON pentru antrum, rotativ, drept, 150 mm, lățime: 4 mm; 1 buc. Pensă de prindere a tumorilor LANDOLT, dreaptă, lungime de lucru: 210 mm, Ø tijă: 9 mm, dreaptă, vârf: bont; 1 buc. Forceps bipolar, drept, 255 mm, lungime de lucru: 135 mm, lățime maxilă 0,70 mm, maxilă: netedă, în formă de baionetă; 1 buc. Forceps bipolar, curbat pe plan, 45°, 255 mm, lungime de lucru: 135 mm, lățime maxilă 0,70 mm, maxilă: netedă, în formă de baionetă; 1 buc. Pensetă pentru pansament micro, dreaptă, în formă de baionetă, 245 mm, lungime de lucru: 120 mm, lățime maxilară 2,50 mm, zimțată, mâner rotund; 1 buc. Microfoarfece, unghiulare stânga, 45°, formă de baionetă, sondă cu 1 lamă ascuțită, 215 mm, mâner rotund, albastru; 1 buc. Microfoarfece FAHLBUSCH, tăiere orizontală, curbate în sus, cu ax tubular, lungime de lucru: 165 mm, ascuțite/ascuțite; 1 buc. Pensetă NICOLA Micro, dreaptă, lungime de lucru: 165 mm, Ø tijă: 2,50 mm, dreaptă; 1 buc. Pensetă de prindere YASARGIL-NICOLA, dreaptă, lungime de lucru: 165 mm, dreaptă; 1 buc. Microfoarfece NICOLA, tăiere verticală, dreaptă, cu tijă tubulară, lungime de lucru: 165 mm, ascuțit/ascuțit; 1 buc. Microfoarfece CASPAR, curbate, cu tijă tubulară, lungime de lucru: 115 mm, ascuțite/ascuțite; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, dreaptă, ax glisant, lungime de lucru: 180 mm, lungimea fălcii 6,50 mm, ascuțite/ascuțite; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, curbate spre stânga, ax glisant, lungime de lucru: 180 mm, lungimea fălcii: 6 mm, ascuțite/ascuțite; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, curbate spre dreapta, ax glisant, lungime de lucru: 180 mm, lungimea fălcii: 9 mm, ascuțite/ascuțite; 1 buc. Microfoarfece, tăiere verticală, înclinate în sus, ax glisant, lungime de lucru: 180 mm, lungimea fălcii: 5,50 mm, ascuțite/ascuțite; 1 buc. Pensă de prindere, dreaptă, lungime de lucru: 180 mm, dreaptă; 1 buc. Pensă de prindere, curbată spre dreapta, lungime de lucru: 180 mm, dreaptă; 1 buc. Pensă de prindere, curbată spre stânga, lungime de lucru: 180 mm, dreaptă; 1 buc. Canulă de aspirație FUKUSHIMA, 250 mm, curbată spre dreapta, 30°, Ø 6FR, Ø 2 mm, formă de lacrimă, maleabilă, conică, lungime de lucru: 185 mm; 1 buc. Canulă de aspirație FUKUSHIMA, 250 mm, curbată spre stânga, 30°, Ø 6FR, Ø 2 mm, formă de lacrimă, maleabilă, conică, lungime de lucru: 185 mm; 1 buc. Canulă de aspirație FUKUSHIMA, 205 mm, curbată, 30°, Ø 6FR, Ø 2 mm, maleabilă, în formă de lacrimă, conică, lungime de lucru: 140 mm; 1 buc. Canulă de aspirație FUKUSHIMA, 205 mm, curbată, 30°, Ø 8FR, Ø 2,70 mm, conică, în formă de lacrimă, maleabilă, lungime de lucru: 140 mm; 1 buc. Ciupitor Kerrison, semidetașabil, drept, 130°, tăiere în sus, 180 mm, lățime: 2 mm, deschidere 10 mm, fin, cu acoperire de culoare neagră; 1 buc. Ciupitor Kerrison, semidetașabil, drept, 130°, tăiere în sus, 180 mm, lățime: 3 mm, deschidere 10 mm, fin, cu acoperire de culoare neagră; 1 buc. Ciupitor Kerrison, semidetașabil, drept, 130°, tăiere în sus, 180 mm, lățime: 4 mm, deschidere 10 mm, fin, cu acoperire de culoare neagră; 1 buc. Ciupitor Kerrison, semidetașabil, drept, 130°, tăiere în jos, 200 mm, lățime: 2 mm, deschidere 10 mm, fin, cu acoperire de culoare neagră; 1 buc. Ciupitor Kerrison, nedetașabil, în formă de baionetă, înclinat în sus, 130 °, 250 mm, lățime fălci 2 mm; 1 buc. Ciupitor Kerrison, nedetașabil, în formă de baionetă, înclinat în sus, 130 °, 250 mm, lățime fălci 3 mm; 1 buc. Ciupitor Kerrison, nedetașabil, în formă de baionetă, înclinat în sus, 130 °, 250 mm, lățime fălci 4 mm; 1 buc. Chiuretă hipofiză, curbată verticală, 280 mm, semi-ascuțită, gât lung, în formă de baionetă, diam. 6,50 mm la vârf, 45°, lungime de lucru 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă hipofiză, curbată orizontal, 280 mm, semi-ascuțită, gât scurt, în formă de baionetă, diam. 6,50 mm la vârf, 45°, lungime de lucru 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Enucleator bont, curbat sus, tăiere stânga, 130 mm; 1 buc. Enucleator bont, curbat sus, tăiere dreapta, 130 mm; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară stânga, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât lung, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 4 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară stânga, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât scurt, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 4 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară dreapta, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât lung, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 4 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară dreapta, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât scurt, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 4 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară stânga, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât scurt, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 4 mm, 45°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară dreapta, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât scurt, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 4 mm, 45°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară stânga, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât lung, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 6 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară stânga, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât scurt, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 6 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară dreapta, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât lung, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 6 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, unghiulară dreapta, 280 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât lung, tijă în formă de baionetă, lățime maxilară 6 mm, 90°, lungime de lucru: 130 mm, mâner PEEK; 1 buc. Cârlig micro LANDOLT-REULEN, unghiular, 90 °, 280 mm, baionetă, Ø 0,40 mm, 1 dinte, adâncimea falcii 1,70 mm, bont; 1 buc. Disector LANDOLT-REULEN ușor curbat, 280 mm, mâner rotund, vârf bont, lățime falcă 2 mm, lungime de lucru: 130 mm; 1 buc. Chiuretă pituitară, angulară vertical, 265 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât lung, tijă dreaptă, lățime maxilară 6,50 mm, 45°, lungime de lucru 140 mm, mâner tip PEEK; 1 buc. Chiuretă pituitară, angulară, 265 mm, semi-ascuțită, maleabilă, gât scurt, tijă dreaptă, lățime maxilară 6,50 mm, 45°, lungime de lucru 140 mm, mâner tip PEEK; 1 buc. Enucleator bont, curbat sus, tăiere stânga, 140 mm; 1 buc. Enucleator bont, curbat sus, tăiere dreapta, 140 mm; 10 buc. Tub de irigare 4,5 m, steril, jetabil. Setul va conține și alte cabluri, consumabile și conexiuni necesare pentru funcționalitate 100%. Condiție obligatorie: setul de instrumente va fi în completație optim necesară pentru abordul specificat, amplasat în container de sterilizare compatibil, total funcțional, cu filtre reutilizabile incluse și etichetate conform standardelor din domeniu. Manual în limba engleză și/sau rusă, română. Condiție obligatorie: Să fie incluse toate accesoriile necesare compatibile pentru funcționarea sistemului - cabluri, furtunuri, conform recomandărilor producătorului sistemului. Anul de producere - 2026.. | buc | 1 | 6 500 000.00 |
| 2 | Sistem integrat de monitorizare neurofiziologică intraoperatorie (IOM) cu modul MER | Sistem integrat de monitorizare neurofiziologică intraoperatorie (IOM) cu modul MER. Cod; Specificație individuală. Descriere; Dispozitiv utilizat în intervențiile neurochirurgicale pentru monitorizarea neurofiziologică intraoperatorie (IOM) în scop de a proteja integritatea sistemului nervos al pacientului, dispozitivul înregistrează în timp real semnale electrice din creier, măduva spinării, nervii periferici și avertizează chirurgul instantaneu dacă o manevră riscă să provoace leziuni neurologice. Ghidaj electrofiziologic prin micro-înregistrări (MER): permite înregistrarea activității electrice a neuronilor individuali (spikes) pentru a localiza cu precizie milimetrică ținta anatomică optimă înainte de implantarea definitivă a electrozilor de stimulare.. Parametrul; Specificația. Unitate centrală de achiziție și procesare (bază IOM); Canale: minim 32 canale de amplificare diferențiale, configurabile software independent. Intrări: minim 64 intrări fizice (conectori touch-proof 1.5mm DIN) pentru conectarea simultană a electrozilor. Convertor A/D: rezoluție minim 16 biți pe fiecare canal.. Rată de eșantionare: minim 40 kHz/canal (recomandat 50 kHz) pentru fidelitatea semnalului. Performanță Amplificator:. Rejectia modului comun (CMRR): ≥ 110 dB (pentru eliminarea zgomotului de rețea în sală).. Zgomot la intrare: < 0.7 μV RMS.. Impedanță de intrare: ≥ 100 MΩ (pentru a tolera impedanțe variabile ale electrozilor). Izolare galvanică: Tip BF sau CF, conform IEC 60601-1. Conectivitate: interfață fibră optică sau USB izolat către stația de lucru.. Verificare: sistem integrat de măsurare a impedanței electrozilor cu afișare LED direct pe unitatea de cap (headbox).. Sistem de stimulare electrică integrat; Stimulator transcranian (TES) pentru MEP:. Tensiune max: 1000 V. Curent max: 200-250 mA (curent constant). Moduri: single pulse, multipulse (tren de până la 9 stimuli), Double Train. Stimulator Nervi Direct (DNS):. Ieșiri dedicate: minim 2 canale. Curent constant reglabil fin: 0.01 mA – 20 mA (pași de 0.01 mA). Stimulator Cortical Direct (DCS):. Frecvență: până la 60 Hz (penfield) și moduri High-Frequency. Funcție de switch automat între stimulare și înregistrare pentru electrozi strip. Stimulator auditiv: căști insert phones, generare Click/Tone burst, intensitate max 125 dB SPL. Stimulator vizual: ochelari tip Goggles cu LED flash programabil. Modul și accesorii pentru microînregistrare (MER); Headstage (Preamplificator): Unitate de preamplificare miniaturizată, montabilă pe cadrul stereotactic, pentru reducerea zgomotului la sursă. Canale MER: minim 5 canale simultane pentru microelectrozi (configurație Ben-Gun). Bandă de frecvență: extinsă (ex. 100 Hz – 20 kHz) pentru captarea potențialelor de acțiune unitare (spikes). Analiză Software:. Discriminare ferestre (Window Discriminator) pentru izolarea spike-urilor. Analiză rată de descărcare (Firing Rate) și pattern. Redare audio stereo de înaltă fidelitate a activității neuronale. Interfață: cabluri ecranate specifice pentru microelectrozi de impedanță mare (0.5-1 MΩ). Software și licențe clinice; Pachet software complet activat permanent:. SEP: somatosenzorial (membre sup/inf). MEP: motor (muscular și D-Wave). EMG: free-run, triggered, detecție automată prag șuruburi pediculare. EEG/ECoG: analiză spectrală (DSA/CSA/SEF), detectare burst suppression. BAEP/VEP: potențiale auditive și vizuale. Mapping: modul dedicat pentru mapping cortical și de șanț central (Phase Reversal). Captură video sincronizată cu semnalul neurofiziologic. Generare rapoarte automate (PDF/Word). Consumabile și accesorii specifice; Electrozi D-Wave (Cateter): tip epidural, 3 contacte inelare platină-iridiu, diametru <1.2mm, lungime activă optimizată, cablu torsadat ecranat, conectori touch-proof (cantitate: minim 10 buc). Sonde stimulare concentrice: bipolare, diametru vârf <1mm, distanță inter-electrozi micrometrică, pentru stimulare focală nervi cranieni (cantitate: minim 10 buc). Electrozi corticali (strip): material siliconic, contacte platină / inox, numerotate, variante cu 4, 6 și 8 contacte, cabluri conectare incluse (cantitate: minim 5 buc/model). Sonde stimulare monopolare: tip bilă și flush-tip, reutilizabile sau de unică folosință (cantitate: minim 10 buc). Electrozi subdermali: set complet electrozi ac, twisted pair (santitate: minim 50 seturi). Stație de lucru și troliu; PC / Laptop: grad medical, CPU min. i7, RAM minim 32GB, SSD minim 1TB, porturi izolate. Monitoare: monitor principal min. 24" și monitor secundar (slave) pentru chirurg. Troliu: mobil, cu roți blocabile, braț articulat pentru headbox, transformator de izolare medicală integrat. Instruire utilizatori; Instruirea va cuprinde: *momente esențiale pentru curățare, dezinfecție și întreținere set dispozitiv cu toate componentele disponibile; *reguli de siguranță la depozitare, transportare și pregătire de lucru pentru set dispozitiv cu toate componentele disponibile; *ciclu complet de pornire, utilizare în toate regimurile disponibile, oprire și pregătire pentru următorul ciclu de utilizare. *precauţii de siguranţă în momentul utilizătii dispozitivului cu toate componentele disponibile;. Garanție; minim 24 luni. Ghid rapid de utilizare; da, pe suport de hârtie și în format electronic. Instrucțiuni de utilizare; În limba de stat (pe suport de hârtie și / sau în format electronic). Manual de service; În limba engleză (pe suport de hârtie și / sau în format electronic). Catalog cu accesorii și consumabile; da, în format electronic. | buc | 1 | 3 000 000,00 |
| 3 | Sistem de cadru stereotactic, microdrive și planificare chirurgicală | Sistem de cadru stereotactic, microdrive și planificare chirurgicală. Cod; Specificație individuală. Descriere; Ansamblu neurochirurgical de înaltă precizie care combină elemente mecanice rigide, sisteme de ghidaj micrometric și soluții software avansate, sistemul este utilizat în neurochirurgia funcțională și stereotactică pentru a accesa structuri extrem de adânci și precise din interiorul creierului cu o toleranță mecanică submilimetrică. Parametrul; Specificația. Unitate de bază stereotactică (headring); Material: aliaj de titan (grad medical) sau echivalent avansat (ceramică / carbon). Cerință critică: compatibilitate totală CT și RMN (până la 3 Tesla) fără încălzire și cu artefacte minime (pentru a permite vizualizarea țintei cu cadrul montat). Fixare: Sistem de fixare craniană în 3 sau 4 puncte. Piloni (posts): set complet de piloni de diverse lungimi (scurți, medii, lungi) din material radiotransparent / neferomagnetic. Pini de fixare: set pini reutilizabili (titan), diverse lungimi. Instrumentar: chei dinamometrice pentru strângere controlată la cuplu specific. Sistem de arc stereotactic (targeting); Principiu mecanic: center-of-arc (ținta în izocentru). Ajustare coordonate: X, Y, Z, inel (ring angle), arc (arc angle). Precizie: toleranță mecanică < 0.5 mm pe toate axele. Scale: verniere de înaltă rezoluție, gravate laser, lizibile. Compatibilitate: suport universal pentru instrumente (biopsie, electrozi) cu diametre variabile. Adaptor: sistem de fixare rigidă a inelului pe masa de operație. Sistem de localizare (fiducials); Localizator CT: cadru de localizare cu markeri "N" sau "V", compatibil cu inelul de bază, fără artefacte metalice. Localizator RMN: Cadru de localizare dedicat, cu camere umplute cu substanță de contrast MR, vizibile clar în secvențe T1/T2, distorsiuni geometrice minime. Software Check: fantomă / dispozitiv pentru verificarea mecanică a preciziei coordonatelor înainte de procedură. Kit pentru biopsie stereotactică; Instrumentar: sondă de biopsie cu fereastră laterală (tip sedan / backlund) sau similar.. Dimensiuni: lungime calibrată la izocentrul arcului (ex. 190mm). Diametru extern 2.1mm - 2.5mm. Accesorii: canulă ghid, mandren, limitator de adâncime (stop ring) reglabil. Sterilizare: cutie dedicată pentru sterilizarea și protecția instrumentarului de precizie. Sistem microdrive pentru DBS/MER; Tip: sistem de avans micrometric de înaltă precizie. Configurație: suport pentru minim 5 microelectrozi simultan (configurație "Ben-Gun" sau cruce - 1 central, 4 periferici). Avans: cursă de minim 25-40 mm, rezoluție de avans 0.05 mm sau 0.1 mm. Acționare: manuală (cu feedback tactil) sau motorizată (controlată din telecomandă / PC). Ghidaje: tuburi ghid și stilet pentru inserția electrozilor DBS definitivi (compatibilitate universală cu producătorii majori de implanturi: Medtronic / Boston / Abbott). Fixare: Adaptor rigid pentru montarea pe arcul stereotactic (targeting). Stație de planificare chirurgicală; Hardware: Stație de lucru grafic dedicat, CPU high-end, RAM minim 32GB, Monitor de rezoluție înaltă, Imprimantă color, UPS. Software: Licență permanentă pentru planificare stereotactică. Funcționalități:. Import/Export DICOM, Integrare PACS. Fuziune automată CT/RM și RM/RM algoritmi (Mutual Information). Calcul automat coordonate stereotactice bazat pe fiduciali. Atlas anatomic digital 3D (Schaltenbrand-Wahren) deformabil pe anatomia pacientului. Vizualizare traiectorie "probe’s eye view" pentru evitarea vaselor. Modul funcțional pentru vizualizarea și targetarea nucleilor (STN, GPi, Vim). Instruire utilizatori; Instruirea va cuprinde: *momente esențiale pentru curățare, dezinfecție și întreținere set dispozitiv cu toate componentele disponibile; *reguli de siguranță la depozitare, transportare și pregătire de lucru pentru set dispozitiv cu toate componentele disponibile; *ciclu complet de pornire, utilizare în toate regimurile disponibile, oprire și pregătire pentru următorul ciclu de utilizare. *precauţii de siguranţă în momentul utilizătii dispozitivului cu toate componentele disponibile;. Garanție; minim 24 luni. Ghid rapid de utilizare; da, pe suport de hârtie și în format electronic. Instrucțiuni de utilizare; În limba de stat (pe suport de hârtie și / sau în format electronic). Manual de service; În limba engleză (pe suport de hârtie și / sau în format electronic). Catalog cu accesorii și consumabile; da, în format electronic. | Buc | 1 | 2 000 000,00 |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  |  | Obligat Ivitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. |  |  | DA |  |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." |  | DA |  |  |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. |  | DA |  |  |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. |  | DA |  |  |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor |  | DA |  |  |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. |  | DA |  |  |
|  | Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE Cerințe de calificare obligatorii |  |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar |  | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit |  | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național |  | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” |  |  | DA |
| 10 | Situația financiară |  | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit |  | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. |  |  | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant |  | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; |  |  | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant |  | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant |  | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant |  | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant |  | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, |  | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale |  | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. |  |  | DA |
| 19 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale |  | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit |  |  | DA |
| 20 | Declarație de la ofertant |  | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |  | DA |
| 21 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic |  | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; |  |  | DA |
| 22 | Cerințe pentru mijloace de cântărit |  | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului |  |  | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS