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	Oxigenator pentru adulti cu membrană > 60 kg, filtrul arterial incorporat sau anexat ( 004398 ) Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitațieie la reofertare). - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7 l/min. Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al “priming”-ului total al oxigenatorului (ml) - Până la 280 ml (inclusive filtru arterial anexat sau incorporate). Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (7,0 l / min.) - Nu mai mic de 490 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,5 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
	Se acceptă.


 
