Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (Lista Suplimentară 10)

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical | Beneficiarul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS | Troleu pentru chirurgie VATS și brongoscopie rigidă, cu set de instrumente pentru VATS. Troleu pentru chirurgie VATS și bronhoscopie rigidă-1 buc. Cerințe tehnice minime. · Destinat utilizării în sala de operație. · Prevăzut cu minim 4 rafturi și minim 1 sertar. · Stabilizator de tensiune și/sau transformator de izolare atașat sau încorporat. · Sistem de distribuție a energiei electrice integrat (lateral sau posterior), pentru evitarea conectării multiple la surse externe. · Minim 4 roți antistatice, pivotante, cu sistem de blocare. · Suport lateral pentru butelie, cu sistem de fixare compatibil cu buteliile livrate. · Suport adaptor pentru fixarea capului de cameră. · Tastatură pentru introducerea datelor pacientului și operarea sistemului. Unitate de stocare USB cu capacitate minimă de 32 GB pentru salvarea datelor video și foto. Monitor principal. Cerințe tehnice minime:. · Diagonală minimă: 26 inch. · Tehnologie afișaj: TFT, LED sau echivalent. · Rezoluție minimă: Full HD (1920 × 1080). · Unghi de vizualizare minim: 178° (orizontal și vertical). · Intrare video compatibilă cu videoprocesorul. · Ieșire video (video output) disponibilă. · Montat pe braț articulat cu minim 2 segmente. · Lungime totală braț: minim 0,5 m. Permite reglaj pe 3 axe: vertical, orizontal și anterior-posterior. Monitor medical suplimentar-1buc. Cerințe tehnice minime:. Diagonală minimă: 26 inch. Rezoluție minimă: Full HD (1920 × 1080). Unghi de vizualizare minim: 178°. Montat pe suport mobil independent. Suport cu minim 4 roți, dintre care minim 2 blocabile. Înălțime minimă suport: 1,3 m. Braț articulat minim 30 cm. Transmisie imagine prin:. · cablu (lungime minimă 7 m). · și wireless (Wi-Fi și/sau Bluetooth). Videoprocesor- 1buc. Cerințe tehnice minime:. · Rezoluție minimă: Full HD (1920 × 1080). · Transmitere imagine către monitor. · Reglare automată și manuală a intensității luminii. · Funcție presetări personalizate. · Stocare date video și foto pe memorie USB externă sau videorecorder. · Reglare automată a culorilor. · Funcție Automatic White Balance. Control de pe panou și de pe cap-camera. Cap-cameră-1 buc. Cerințe tehnice minime:. · Tehnologie minim 3 CCD sau echivalent superior. · Rezoluție minimă: Full HD. Zoom optic minim 2x Zoom digital minim 1,5x Interval focalizare: 16–26 mm sau metodă echivalentă care asigură diapazoanele solicitate. · Lungime cablu minim: 3 m. · Compatibil cu telescop rigid. · Total imersibil în dezinfectanți. · Sterilizabil autoclav sau altă metodă de dezinfectare. · Filtru anti-moire sau echivalent. Minim 2 butoane programabile. Sursă de lumină- 1 buc. Cerințe tehnice minime:. · Tip LED. · Durată de viață minimă: 10.000 ore. · Reglare intensității manuală și automată. · Mod standby disponibil. Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Richard Wolf, Olympus, K. Storz. Sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente in institutie.. Calibri fibră optică- 1 buc. Cerințe tehnice minime:. · Diametru: 4–5 mm. · Lungime minimă: 2,5 m. · Autoclavabil 134°C. · Compatibil cu sursa de lumină livrată. Conectorul la endoscopul rigid cu filet compatibil cu endoscoapele rigide de la Richard Wolf, Olympus și K. Storz. Insuflator CO²- 1 buc. Cerințe tehnice minime:. · Debit de insuflație reglabil: minim necesar 1-45 l / min. · Afișarea parametrilor presetați: debit, presiune, gaz consumat, nivelul de gaz in butelie cu pictograma sau date numerice la ecranul insuflatorului.. · Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate.. · Reglarea presiunii intraoperatorie cu minim 1 unitate. · Intervalul de presiune minim necesar 3-22 mm Hg.. · Tub de insuflare CO2 fara filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din institutie, reutilizabil autocalvabil. · Filtre pentru filtrarea gazului insuflat compatibile cu tuburile reutilizabile mentionate si insuflatorul dat minim 50 buc.. · Lungimea tubului de insuflare: min 2.5 m. · Alarme pentru presiune intraoperatorie excesiva, finisarea gazului din butelie. · Furtun de conectare cu butelia de înaltă presiune. · Capacitate buteliilor pentru CO² minim 8 litri fiecare - 2 buc. · Buteliile pentru gazul comprimat- cu conector tip “tata” cu filet cu marimea 1/2’ sau DIN 477 conector german și reductor cu manometre pentru afișarea presiunii din interiorul buteliei. La livrare, buteliile să fie încărcate. Diatermocoagulator- 1 buc. Cerințe minime:. · Ecranul tactil (touchscreen). · Memorie de cel puțin 3 presetari pentru parametrii de lucru. · Porturi de operare: monopolar minim 1 buc, bipolar minim 1 buc.. · 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B.. · 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray. · Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω. · Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω. · Pedală de comandă dublă pentru mediu umed. · Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic - 4 buc. · Cablu electrod neutru, lungime minimă 3 m - 2 buc. Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m.. Cablu monopolar- 1 buc. Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță. Conector pentru instrument: conector pin mama 4mm. Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade. Cablu bipolar- 1 buc. lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug”. Reutilizabil. Autoclavabilă 134 grade. Sistem de sigilare vase cu ultrasunete- 1 buc. Cerințe minime:. a) Modul sigilare vase care contine:. 1. Taierea tesutului dupa sigilare sa se faca ultrasonic. 2. Sigilarea vaselor sa se faca prin tehnologie bipolara. 3. Compatibil cu electrocoagulatorul de inalata performanta specificat. 4. Sa asigure sigilare vase de minim 7 mm. 5. Afisaj digital cu tehnologie “touch screen”. b) Sa aiba port separat si pentru disectie ultrasonica. c) Sa accepte si pense de disectie ultrasonica. d) Traductor pentru sistem sigilare vase cu tehnologie ultrasonica – 1 buc. 1. reutilizabil. 2. autoclavabil. e) Pensa sigilare vase pentru chirurgie toracoscopica - 5 buc. 1. rotativa 360° bidirectional. 2. cu 2 butoane de comanda pentru:. 1. taiere si sigilare. 2. numai sigilare. 3. Cu tehnologie ultrasonica de taiere (nu taiere mecanica prin cutit). 4. Lungime minim 35 cm. 5. Diametrul maxim 5mm. 6. Maner tip pistol. Instrumente:. Clipoaplicator tip HORIZONT- 1 buc. Aplicator de clips endoscopic Mediu-Mare de 10 mm demontabil orizont Lungime extinsă disponibilă (ax de 45 cm); Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget Proiectat pentru a fi utilizat cu cleme metalice tip Weck® Horizon®.. Clipoaplicator tip Hem-o-lok L (violet)- 1 buc. Aplicator de clips endoscopic Mare de 10 mm x 320- 330 mm demontabil orizont; Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° al arborelui aplicatorului cu un singur deget. Endoscop rigid 30 grade- 2 buc. Endoscop rigid: 30 grade;. Diametrul: 10 mm;. Lungime: 300 mm +/- 10 mm;. Rezoluție HD;. Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;. Unghi larg de vizualizare;. Autoclavabil 134 grade;. Tip conector camera: compatibilă cu cap camera ofertată. Tip conector cablu fibrooptic: compatibil cu cablu fibră optică ofertată. | buc | 1 | 3 600 000,00 | IMSP IP Chiril Draganiuc |
| 2 | Тrоlеu laparoscopic cu accesorii de bază | Troleu laparsocopic. Descriere; Stație laparoscopică pentru vizualizare și intervenții. Include Troliu, 2 monitoare pentru chirurg și asistent, videoprocesor cu cap cameră, sursă de lumină, insuflator, pompă fluidică, diatermie.. Parametrul; Specificația. Troliu; Sa specifice modelul. Dimensiuni; min. 450x450x1100 mm. Rafturi; min. 3 buc, numărul rafturilor să asigure spațiu pentru toate componentele troliului. Sertar; da. Mânier manipulare; da. Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu; da, min 1500 VA, 220-240 V. Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate); da, min 8 prize. Roti; Minim 4 buc, blocabile.. Suport butelie cu sistem de fixare laterala; da. Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei .; da. Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic.; opțional. Suport pentru monitorul de bază; da, braț staționar sau flexibil. Suport pentru monitorul adițional; da, troliu separat mobil sau braț articulat pentru pendant. Monitor medical de bază; Sa specifice modelul. Diagonală; minim 30 inch. Afișaj activ; cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Format ecran; raport 16:9. Backlight Brightness; ≥ 550 cd/m^2. Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu.; da, HDMI, DVI. Monitor medical aditional; Sa specifice modelul. Diagonală; minim 30 inch. Afișaj activ; cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Format ecran; raport 16:9. Backlight Brightness; ≥ 550 cd/m^2. Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu.; da, HDMI, DVI. Videoprocesor; Sa specifice modelul. Transmiterea imaginii prin cablu la monitoare; da. Reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină; Automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera.. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Stocarea video, foto de calitate înaltă; minim 1080p pe unitate de memorie interna/externa sau cu ajutorul la un sistem separat (videorecorder). Memorie de stocare, integrat/extern; min. 2 Tb. Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera; da. Cap-cameră; Sa specifice modelul. Tehnologia; minim 2 sau 2/3 CMOS sau analogic. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Cu functie autorotatie; da. Cu functie autofocus; da. Lungimea cablului camerei; minim de 3 metri. Min. 2 butoane programabile; da. Cuplare cu telescop; Automată tip click. Imersibil în dezinfectanți; da. Posibilitate de sterilizare; da, să se indice metoda. Telescop optic/video- laporoscop; Unghi de vedere 29- 31˚. Ø extern 10 ± 1 mm. lungime 300 - 350 mm. Transmisie lumină prin fibră optică sau video. Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olimpus, Wolf, în cazul tipului fibro-optic. autoclavabil la 134˚. Sursa de lumină; Sa specifice modelul. Tip sursa; LED și/sau Xenon. Separat sau integrat de videoprocesor; da. Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton;; da. Durata de viață garantată a lămpii; minim 30 mii de ore Led sau oferirea cantitații de lămpi xenon pentru echivalarea nr. de ore minim 30 mii. Putere LED minimă; min. 1500 lm, min. 5500 K. Reglarea intensității luminii; modul automat si/sau manual. Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 1 din Richard Wolf, Olympus, K. Storz sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție.; da. Cablu fibro-optic sau video; Diametru; minim 4-5 mm. Lungime; minim 2.5 m. Rotire liberă în jurul axei; da. Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade; da. Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata; da. Insuflator; Sa specifice modelul. Moduri de operare; Standart/HighFlow. Posibilitatea de evacuare a fumului integrat/separat; da, cu oferirea completa. Gama de ajustare a presiunii; mi. 5 - 25 mmHg. Debit de insuflație reglabil; min. 2-45 l / min. Afișarea parametrilor presetați; Debit, presiune, nivelul de gaz in butelie cu pictograma. Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate.; da. Reglarea presiunii intra-operatorie cu minim 1 unitate; da. Sistem de încălzire a gazului pentru reducerea hipotermieie; da. Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz; fără filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din instituție, reutilizabil autocalvabil la 134˚. Lungimea tubului de insuflare; min 2.5 m. Filtre pentru filtrarea gazului insuflat; compatibile cu tuburile reutilizabile menționate si insuflatorul dat. Alarme pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie; da. Furtun de conectare a dispozitivului cu butelia de înaltă presiune și sursă centralizată cu conector tip DIN; da, min. 3 m. Sistem de management a fluidelor; Sa specifice modelul. Pompa peristaltica pentru irigare și aspirare; da. Volumul de irigare; minim 1,2 L/min. Montare; pe troleu laporoscopic. Unitate chirurgicală electro și ultrasonic (combinat sau separat); Sa specifice modelul. Monopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor; da. Comutare de la pedală și de la bisturiu; da. Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 3 moduri de lucru diferite; da. Monopolar tăiere (pure cut),; ≥ 300 W. ≥ 200 Ohm. Monopoalar coagulare (spray/fulguration), max.; ≥ 100 W. ≥ 450 Ohm. Bipolar coagulare (pencetă-standart), max.; ≥ 70 W. ≥ 75 Ohm. Sigilare prin ultrasunet; ≥ 35 W. Moduri de lucru preselectate Blend, soft, spray, strong/forced sau analogic; minimum 8 regimuri. Modul coagulare cu argon (opțional). Modul/opțiunile necesare de sigilare a vaselor incluse pentru tip electro și/sau ultrasonic. Sigilarea vaselor de minim 5 mm; da, ultrasonic. Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor); da. Funcţie de autotestare; da. Indicatoare; acustic. vizual. Control volum sunet; da. Operare cu min. 3 instrumente; da. Detectare automată a instrumentului; da. Salvarea personalizată a setărilor/template-uri pentru chirurg min.10; da. Conector pentru echipotențial; da. Accesorii videoprocesor și monitoare; Cap-cameră cu cabluri de interconectare camera-videoprocesor; min. 2 buc 2D. Telescop optic/video- laporoscop; min. 2 buc. Accesorii sursa de lumină la telescop optic; Cablu fibro-optic sau video; min. 2 buc. Accesorii Insuflator; Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz, reutilizabil sau set de min. 50 buc de unica folosinta; 2 buc. reutilizabil sau 2 set. (50buc.x2) de unică folosință. Filtre pentru filtrarea gazului insuflat; minim 50 buc. Furtun de conectare la sursă centralizată; 1 buc.. Accesorii pompă irirgare și aspirare; Set de irigare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta; 2 buc. reutilizabil sau 2 set. (20buc.x2) de unică folosință. Set de aspirare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta; 2 buc. reutilizabil sau 2 set. (20buc.x2) de unică folosință. Accesorii Unitate chirurgicală electro și ultrasonic; Pedală dublă pentru coagulare și tăiere cu suport pentru deplasare cu picior; 1 buc.. Pensă de sigilare prin ultrasunet, diametru 5-7 mm și lungime 360 mm; min 5 buc.. Piezoelement pentru pensă ultrasonică reutilizabil prin autoclavare la 134˚ min. 95 cicluri; min. 1 buc. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de part list; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 3 zile lucrătoare. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | buc | 1 | 1 200 000,00 | IMSP SCM SF. Treime |
| 3 | Тrоlеu laparoscopic 3D cu NIR/ICG cu accesorii avansat | Troleu laparsocopic 3D cu NIR/ICG. Descriere; Stație laparoscopică pentru vizualizare și intervenții 3D și NIR/ICG. Include Troliu, 2 monitoare pentru chirurg și asistent, videoprocesor cu cap cameră, sursă de lumină, insuflator, pompă fluidică, diatermie.. Parametrul; Specificația. Troliu; Sa specifice modelul. Dimensiuni; min. 450x450x1100 mm. Rafturi; min. 3 buc, numărul rafturilor să asigure spațiu pentru toate componentele troliului. Sertar; da. Mânier manipulare; da. Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu; da, min 1500 VA, 220-240 V. Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate); da, min 8 prize. Roti; Minim 4 buc, blocabile.. Suport butelie cu sistem de fixare laterala; da. Adaptor- fixator pentru cap-camera atașat de troliu pentru păstrarea cap-camerei .; da. Tastatura pentru introducerea datelor pacientului si operarea modulelor troliului laparoscopic.; opțional. Suport pentru monitorul de bază; da, staționar sau flexibil. Suport pentru monitorul adițional; da, troliu separat mobil sau braț articulat pentru pendant. Monitor medical de bază; Sa specifice modelul. Diagonală; minim 30 inch. Afișaj activ; cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Redare imagine în 3D și 2D; da. Format ecran; raport 16:9. Backlight Brightness; ≥ 550 cd/m^2. Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu.; da, HDMI, DVI. Monitor medical aditional; Sa specifice modelul. Diagonală; minim 30 inch. Afișaj activ; cu matrice TFT/LCD/LED sau analogic. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Redare imagine în 3D și 2D; da. Format ecran; raport 16:9. Backlight Brightness; ≥ 550 cd/m^2. Recepționarea și afișarea imaginii de la video procesor prin cablu.; da, HDMI, DVI. Videoprocesor; Sa specifice modelul. Transmiterea imaginii prin cablu la monitoare; da. Reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină; Automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe cap-camera.. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Stocarea video, foto de calitate înaltă; minim 1080p pe unitate de memorie interna/externa sau cu ajutorul la un sistem separat (videorecorder). Memorie de stocare, integrat/extern; min. 2 Tb. Imagistică prin fluorescență; da, NIR/ICG. Redare imagine în 3D și 2D; da, cu comutare între regimuri. Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe cap-camera; da. Cap-cameră; Sa specifice modelul. Redare imagine în 3D și 2D; da, cu posibilitate de comutare. Funcția NIR/ICG; da. Tehnologia; minim 2 sau 2/3 CMOS sau analogic. Rezoluție; minim 3800x2100 px. Cu functie autorotatie; optional. Cu functie autofocus; optional. Lungimea cablului camerei; minim de 3 metri. Min. 2 butoane programabile; da. Cuplare cu telescop in caz separat; Automată tip click. Imersibil în dezinfectanți; da. Posibilitate de sterilizare; da, să se indice metoda. Telescop optic/video- laporoscop cu NIR/ICG; Unghi de vedere 29- 31˚. Ø extern 10 ± 1 mm. lungime 300 - 350 mm. Transmisie lumină prin fibră optică sau video. Optimizat pentru 3D și 2D. Optimizate pentru NIR/ICG. Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olimpus, Wolf, în cazul tipului fibro-optic. autoclavabil la 134˚. Sursa de lumină; Sa specifice modelul. Tip sursa; LED și/sau Xenon. Separat sau integrat de videoprocesor; da. Mod de lucru optimizat pentru vizualizare fluorescenta (NIR/ICG); da. Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton;; da. Durata de viață garantată a lămpii; minim 30 mii de ore Led sau oferirea cantitații de lămpi xenon pentru echivalarea nr. de ore minim 30 mii. Putere LED minimă; min. 1500 lm, min. 5500 K. Reglarea intensității luminii; modul automat si/sau manual. Cu conectorul pentru cablul fibro-optic universal cu minim 1 din Richard Wolf, Olympus, K. Storz sau cu adaptori pentru fibrele enumerate existente în instituție.; da. Cablu fibro-optic sau video; Diametru; minim 4-5 mm. Lungime; minim 2.5 m. Rotire liberă în jurul axei; da. Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade; da. Cu conector compatibil cu sursa de lumina livrata; da. Insuflator; Sa specifice modelul. Moduri de operare; Standart/HighFlow. Posibilitatea de evacuare a fumului integrat/separat; da, cu oferirea completa. Gama de ajustare a presiunii; min. 5 - 25 mmHg. Debit de insuflație reglabil; min. 2-45 l / min. Afișarea parametrilor presetați; Debit, presiune, nivelul de gaz in butelie cu pictograma. Reglarea debitului de insuflație cu minimă 1 unitate.; da. Reglarea presiunii intra-operatorie cu minim 1 unitate; da. Sistem de încălzire a gazului pentru reducerea hipotermieie; da. Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz; fără filtru preinstalat cu conector tip luer pentru conectarea la trocarele din instituție, reutilizabil autocalvabil la 134˚. Lungimea tubului de insuflare; min 2.5 m. Filtre pentru filtrarea gazului insuflat; compatibile cu tuburile reutilizabile menționate si insuflatorul dat. Alarme pentru presiune intra-operatorie excesiva, finisarea gazului din butelie; da. Furtun de conectare a dispozitivului cu butelia de înaltă presiune și sursă centralizată cu conector tip DIN; da, min. 3 m. Sistem de management a fluidelor; Sa specifice modelul. Pompa peristaltica pentru irigare și aspirare; da. Volumul de irigare; minim 1,2 L/min. Montare; pe troleu laporoscopic. Unitate chirurgicală electro și ultrasonic (combinat sau separat); Sa specifice modelul. Monopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor; da. Comutare de la pedală și de la bisturiu; da. Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 3 moduri de lucru diferite; da. Monopolar tăiere (pure cut),; ≥ 300 W. ≥ 200 Ohm. Monopoalar coagulare (spray/fulguration), max.; ≥ 100 W. ≥ 450 Ohm. Bipolar coagulare (pencetă-standart), max.; ≥ 70 W. ≥ 75 Ohm. Sigilare prin ultrasunet; ≥ 35 W. Moduri de lucru preselectate Blend, soft, spray, strong/forced sau analogic; minimum 8 regimuri. Modul coagulare cu argon (opțional). Modul/opțiunile necesare de sigilare a vaselor incluse pentru tip electro și/sau ultrasonic. Sigilarea vaselor de minim 5 mm; da, ultrasonic. Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor); da. Funcţie de autotestare; da. Indicatoare; acustic. vizual. Control volum sunet; da. Operare cu min. 3 instrumente; da. Detectare automată a instrumentului; da. Salvarea personalizată a setărilor/template-uri pentru chirurg min.10; da. Conector pentru echipotențial; da. Accesorii videoprocesor și monitoare; Ochelari 3D tip polarizat, mari; min. 5 buc. Cap-cameră cu cabluri de interconectare camera-videoprocesor; min. 1 buc optimizat 3D și NIR. Telescop optic/video- laporoscop cu NIR/ICG integrat în camera sau separat; min. 1 buc în caz separat. Accesorii sursa de lumină la telescop optic; Cablu fibro-optic sau video; min. 2 buc. Accesorii Insuflator; Tub de insuflare CO2 cu încălzitor gaz, reutilizabil sau set de min. 50 buc de unica folosinta; 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(50buc.x2) de unică folosință. Filtre pentru filtrarea gazului insuflat; minim 50 buc. Furtun de conectare la sursă centralizată; 1 buc.. Accesorii pompă irirgare și aspirare; Set de irigare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta; 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(20buc.x2) de unică folosință. Set de aspirare reutilizabil min 20 ori sau set de min 20 buc de unica folosinta; 2 buc. reutilizabil sau 2 set.(20buc.x2) de unică folosință. Accesorii Unitate chirurgicală electro și ultrasonic; Pedală dublă pentru coagulare și tăiere cu suport pentru deplasare cu picior; 1 buc.. Pensă de sigilare prin ultrasunet, diametru 5-7 mm și lungime 360 mm; min 5 buc.. Piezoelement pentru pensă ultrasonică reutilizabil prin autoclavare la 134˚ min. 95 cicluri; min. 1 buc. Altele; Garanție; ≥ 36 luni. Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului. Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului; da. Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.; da. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul; da, la solicitarea beneficiarului. Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service; Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.. Ghid rapid; Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.. Manuale de utilizare; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.. Manual de service; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).. Manual de servic; Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.. Training pentru utilizatori; Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 3 zile lucrătoare. Training pentru personal tehnic; Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare. | buc | 1 | 2 000 000,00 | IMSP SCM SF. Treime |
| 4 | Microscop digital 3D | Descriere: Microscop digital 3D de înaltă rezoluție, destinat inspecției, măsurătorilor metrologice avansate și analizei detaliate a suprafețelor, utilizat în laboratoare. Parametru Specificația Sistem optic digital cu corecție avansată Măsuță Stand motorizat anti-vibrații cu deplasare precisă pe axele X, Y și Z Fixator de probe Sistem universal de fixare, adaptabil pentru probe de diferite dimensiuni Cap de observare Rotary Head pentru inspecție și observare la 360° Obiectiv / Lentilă Telecentrică 20x-200x Tub de observare Sistem complet digital, fără tub optic clasic Cameră HE (High-End) de înaltă rezoluție pentru captură foto și video detaliată Sistem de focalizare motorizată pe axa Z, control fin, compatibil cu focus stacking Iluminare LED incidentă (coaxială și direcțională), intensitate ajustabilă Unitatea de alimentare Unitate de control integrată în sistem PC dedicat PC dedicat sistemului, optimizat pentru control, procesare și analiză imagini Software pentru măsurători 2D/3D, analiză dimensională, reconstrucție 3D și raportare. | Buc | 1 | 1200000,00 | Centrul Medicină Legală |
| 5 | Microscop binocular cu cameră de luat vederi integrată | Descriere: Microscoape binoculare profesionale, cu cameră de luat vederi integrată, destinate utilizării în laboratorul de histologie a Centrului de Medicină Legală. Parametru Specificația Stand ergonomic, cu asigurarea unei bune stabilități si a max. de spațiu de lucru în jurul microscopului. Iluminare transmisa cu LED, durata de viață minim 20.000 ore Măsuța masa microscopului acoperită cu material ceramic extradur, mecanism de scanare pe axele XY cu citire vernier, manșoane de cauciuc pentru ergonomie, posibilitate de operare mecanism cu mâna dreaptă sau stângă. Fixator de probe (lamele) Sistem de fixare a lamei histologice cu o singura mana Revolver Turet pentru 5 obiective poziționat astfel încât obiectivele neutilizate sa fie îndreptate înspre stand Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla: 4x0.1, 10x0.25, 20x0.40, 40x0.65, 63x0.75/60x 0.85. Condensor (Abbe sau echivalent) centrabil și deplasabil pe verticală cu apertura numerica minim 0.9. Diafragmă de câmp Kit Kohler cu diafragma de câmp reglabilă Tub binocular: cu unghi de vizualizare ergonomic de 30 grade cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x cu câmp vizual larg minim 22 mm (standard ISO) și corecție pentru dioptrii Unitatea de alimentare încorporată Se solicită furnizarea unui sistem digital integrat de captură imagini, constând într-o cameră foto-digitală care să permită achiziția, vizualizarea, stocarea și transmiterea imaginilor în condiții optime de performanță. Camera va îndeplini următoarele cerințe minime tehnice: - senzor CMOS, dimensiune minimă 1/2.3”; - rezoluție ≥ 8 MP; - ≥ 60 fps în format 4K; - ≥ 30 fps în format MJPG Full HD; - funcție de măsurători morfologice afișate direct pe monitor; - buton fizic pornire/oprire. Sistemul va permite operare independentă sau conectată, inclusiv: - conectare la PC; - conectare la dispozitive mobile; - conectare directă la monitor prin HDMI; - stocare directă pe card SD și/sau stick USB; - transmitere directă prin e-mail. | buc | 1 | 196 300,00 | Centrul Medicină Legală |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o |  | Criteriile de calificare și de selecție |  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligat Ivitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cererea de participare |  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 |  | Specificația tehnică |  | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." |  | DA |
| 3 |  | Specificația de preț |  | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. |  | DA |
| 4 |  | DUAE |  | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. |  | DA |
| 5 |  | Garanția pentru ofertă |  | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor |  | DA |
| 6 |  | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) |  | către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. |  | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. |

| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 16 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 19 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit | DA |
| 20 | Declarație de la ofertant | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 22 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului. | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |
| 23 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. |  |
| 24 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS |  |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS