SINTEZA

Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor)

la proiectul caietului de sarcini  Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sisteme Ultrasonografe) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 30)

| Participant | Conţinutul obiecţiei/ propunerii (recomandării) | Argumentarea autorului proiectului |
| --- | --- | --- |
| Participant nr.1 | 1.Referitor la solicitarea: Buna ziua. Pentru a asigura o concurenta loiala cerem introducerea urmatoarelor modificari la specificatia propusa: -Controlul asistat de motor sau manual Controlul asistat: pentru mișcarea sus/jos a panoului de control (consolei) -Diagonala ecranului de comandă minim 10 inch, -Sonda liniara Banda de frecvențe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 2.5 – 9.0 MHz; Deoarece adincimea de scanare a sondei depinde de mai multi factori (de puterea emitatorului, sensibilitatea receptorului , tipul tesuturilor si habitusul pacientului), deobicei producatorul nu specifica acest parametru in manualele sale, la practicca folosind cu aproximatie o formula imperica , folosind limita inferioara a frecventei sondei si anume Dmax=30/fmin .( Exemplu o sonda cu frecventa minima de 2 MHz, ar putea ajunge la o adincime de Dmax=30/2= 15 cm, iar una cu frecventa minima de 1 MHz,ar putea ajunge o adincime de Dmax=30/1=30 cm), consideram necesar de a exclude acest parametru pentru fiecare sonda in parte. De modificat cerinta pentru sonda sectorialla cu tehnologie volumetriica 4D: Banda de frecvenţe de lucru acoperă în totalitate intervalul minim: 1.5 – 5.0 MHz; Adâncimea maximă de scanare prezent la aparatul de ultrasonografie minim 40 cm Suma gamei dinamice minim 320 dB PREPROCESARE, Canale digitale /canale fizice canale digitale ≥7 000 000 / 500 (canale fizice) de exclus cerinta la functii optionale - Soft specializat care oferă interfață între un sistem raze X și ecograf, astfel încât imaginea cu sistem raze X poate fi afișată ca o fereastră imagine în imagine (PinP) pe ecograf cerinta carelipseste la majoritatea producatorilorsi necesitatea careia nu este explicata. In speranta ca veti lua in considerare cele expuse, va multumim anticipat | Răspuns: 1) Controlul asistat de motor sau manual Controlul asistat: pentru mișcarea sus/jos a panoului de control (consolei) s-a exclus; 2) Diagonala ecranului de comandă – s-a ajustat 10 inch; 3) Sonda liniara Banda de frecvențe de lucru 3.5-9 Mhz; 4) Cerinte privind adincime de scanare s-a exlus; 5) Sonda volumetrica 4D fregvente ajustate 1.5 -3.8 Mhz; 6) Adâncimea maximă de scanare ajustata la minim 40 cm; 7) Canale digitale a fost exclus; 8) Soft specializat care oferă interfață între un sistem raze X și ecograf, astfel încât imaginea cu sistem raze X poate fi afișată ca o fereastră imagine în imagine (PinP) pe ecograf – s-a exclus;. |