Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituției  medico-sanitare publice Institutul Mamei și Copilului

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical cu 24 luni garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem de spectrometrie de masă | Lot 1.1; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol. Denumire poziție; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; Sistemul LC-MS/MS este un ansamblu analitic automatizat care separă fizic moleculele dintr-o matrice biologică în flux lichid sub presiune, ionizându-le ulterior pentru filtrare electromagnetică în vid pe baza raportului masă/sarcină ($m/z$). Dispozitivul funcționează prin selectarea ionilor corespunzători markerilor metabolici în primul cuadrupol, fragmentarea lor controlată în celula de coliziune și izolarea fragmentelor specifice în al treilea cuadrupol pentru detecție cantitativă. Scopul său este identificarea și măsurarea simultană, cu specificitate absolută, a aminoacizilor, acilcarnitinelor și acizilor organici pentru diagnosticarea precoce a bolilor metabolice înnăscute.. Cerințe generale. Evaluarea ofertei lotului se va efectua luînd în considerare și costul mentenanței și deservirii tehnice pe termen lung (pentru o perioadă de 10 ani); Da. Sistem de pompare și formare a gradientului. Formarea gradientului în funcție de debit; Da. Numar de pistoane; 2. Degazor; Da, Minim 4 canale. Capacitatea liniilor de degazare; Maxim 1 ml. Eroare de acuratețe a debitului; Maxim 1 %. Deviația Standard Relativă a debitului; Maxim 0.075%. Presiunea maximă de operare; Minim 655 bar. Timpul unui ciclu de injectare; Maxim 30 s. Intervalul de lucru al PH; 1 - 12.5. Compensare compresibilitate; Automată și continuă continua fara interventia utilizatorului si fara a fi conditionata de vreo optiune software. Compensarea automata trebuie să se facă fără a declara vreun solvent – faza mobile va fi livrată direct amestecată în cadrul kitului de lucru.. Sistem de spălare a garniturilor; Da. Sistem de injecție automată a probei. Injectarea probelor direct din placa cu 96 de godeuri; Da. Intervalul volumului injectat; 0.1 - 10 µl sau până la 1000 µl pe buclă suplimentară. Acuratețea volum injectat; ±0.2 µl. Liniaritate sistem de injecție; 0.999. Deviația Standard Relativă a sistemului de injecție; Maxim 1 % pe interval 0.5 - 0.9 µl, 0.5 % pe interval 1 - 4.9 µl si 0.25 % pe interval 5 - 1000 µl. Capacitatea minima de stocare a probelor; Minim 2 placi de 96 de godeuri. Compartiment de stocare cu setare a temperaturii; Da, 4 - 40 °C. Acuratete sensor de temperatura; Maxim ±0.5 °C. Stabilitatea temperaturii in compartimentul de stocare; Maxim ±2 °C. Sistem de spălare a acului de aspirare; Da, automată activă. Volum minim de probă necesar; Maxim 3 µl. Efect de memorie; Maxim 0.002 %. Spectrometru. Tip detector; Triplu cuadrupol. Posibilitate de trecere din mod MS in mod MS/MS; Da, în maxim 3 msec. Compozitia analizatorului; 2 analizatoare cuadrupol, celulă de coleziune, prefiltre de masă. Sursă de ionizare; ESI. Tipul de ioni analizați în aceiași injecție; Pozitivi și negativi. Timp de baleriere între polarități; Maxim 15 msec. Debit de gaz optimizat; Da, cu un flux de până la 2 ml/min. Debitul de gaz și elementele de încălzire să fie controlate software; Da. Sistemul spectrometrului de masă va asigura o stabilitate pe axa de mase de maximum ±0.1 Da în decurs de 24 de ore, realizată fie prin stabilitatea nativă a analizorului, fie prin sisteme automatizate/programabile de calibrare și ajustare.; Da minim 2. Celula de coliziune cu opțiune de undă sinusoidală de transport; Da, sau echivalent pentru a atinge performanțele MS/MS optime la rate de achiziție foarte ridicate.. Detector; Tip off-axis, cu multiplicator de semnal ce nu va necesita intreținere o perioadă de minim 10 ani. Tipuri de scanari; Full Scan MS, MRM, Precursor ion scan Product ion scan Neutral loss scan. Achiziția hibridă de date (calitativă/cantitativă) în cadrul aceleiași injecții, prin alternarea în timp real între modul MRM și modurile de scanare (Full Scan MS și/sau Product Ion Scan), fie prin colectare continuă, fie prin declanșare automată dependentă de semnal , în scopul confirmării spectrale și al monitorizării interferențelor.. Domeniul de masă; 2 - 2000 m/z. Viteza de scanare; Minim 19000 Da/s. Stabilitatea mesei; Maxim 0.1 Da în 24 de ore. Liniaritate raspunsului; 5 ordine de mărime la limita de detecție. Rata de achiziție MRM; Minim 500 puncte MRM pe secundă. Număr de canale MRM; Minim 30000. Sensibilitate MRM; Raport Minim 500000:1 la 1 pg de reserpină. Sensibilitate MRM; Raport Minim 180000:1 la 1 pg de chloramphenicol. Calculator și software cu certificare IVD. Calculator; Conform cerintelor minime ale producatorului, dar nu mai putin de 16 GB RAM DDR4, 1 TB HDD, monitor de minim 24'', mouse și tastatură , imprimanta lazer alb negru, SO licențiat, și pachet Microsoft licențiat sau echivalent. Sistemul trebuie să permită controlul asupra tuturor componentelor; Sistem de pompare și formare a gradientului, Sistem de injecție automată a probei, Spectrometru, rezervoare de infuzie. Procesare automata a datelor de la analizator; Da. Procesarea datelor in toate modurile de scanare; Da, Full scan MS, Ion Produs, Ion precursor, Scanare constanta a pierderii sarcinii neutre, MRM, Full MS și MRM simultan. Cuantificarea datelor; Da, de tip new born screening. Optiunile de screening disponibile in software; Fenilcetonurie Hiperfenilalaninemie MSUD Deficiență MCAD Deficiență LCHAD Deficiență VLCAD Deficiență CPT-I Deficiență CPT-II Deficiență Carnitină-acilcarnitină-translocază Glutaracidurie tip I Acidemie izovalerică. Tipurile de rapoarte generate; Raport Tyr/Phe Raport Phe/Tyr Raport Met/Phe Raport Leu/Phe Raport Cit/Arg Valoare C3+C16 Raport (C0+C2+C3+C16+C18:1)/CIT Raport C0/(C16+C18) Raport C8/C2 Raport C5/C2 Raport C8/C10 Raport C14:1/C16 Valoare C2DC+C4OH Raport C4FC/C5OH Raport C3/C2 Raport C5/C3 Raport C5OH/C8 Raport C5DC/C8 Raport C3/Met Raport C5/C0 Raport C5DC/C16 Raport C3DC/C10 Raport (C16+C18:1)/C2 Raport C4/C3 Raport C16OH/C16 Raport C5DC/C5OH Raport C14:1/C2 Raport Arg/Om Raport Cit/Phe Raport C3DC/C4OH Raport Glu/Cit. Sursa de alimentare cu energie electrica. Tensiune; 220 V, 50 Hz. Tip conector cablu de alimentare; Type F. UPS; Cu dublă conversie pentru minim 30 min de lucru pentru întreg sistem. Module suplimentare. Generator de azot; Da, parametrii de functionare minim necesari conform cerințelor analizatorului. Butelie de argon; Da, 2 butelii de minim 10 L cu argon de o puritate de minim 99.999%, cu accesorii de conectare la dispozitiv. Pompă de vid; Da, parametrii de functionare minim necesari conform cerințelor analizatorului. Accesorii și consumabile. Kit complet de masurare a aminoacizilor și acylcarcinina din spoturi cu singe uscat pri metoda nederivata cu certificare IVD, un chit sa includa minim 960 de teste; 21 buc. Perforator de hârtie cu poansoane de 3.2 mm; 1 buc. Mix pentru optimizare metoda; Da. Daca sunt necesare careva reactive, solutii sau consumabile pentru efectuarea analizelor cu kiturile solicitate,dar acestea nu au fost descrise in caietul de sarcina, atunci acestea sa fie livrate strict in cantitatea necesara pentru volumul de kituri solicitate; Da. Carduri de hârtie pentru colectare probe de sînge pentru screening nou nascuti prin metoda singe uscat, cu minim 5 spoturi conturate; 20160 buc. Cerință față de producător pentru configurația propusă. Certificat 2017/746 IVD; Da. Certificat 2014/35 Directiva de joasă tensiune; Da. Certificat 2014/30 Directiva compatibilitate electromagnetică; Da. Certificat 2011/65 RoHS; Da. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, cu efectuarea lucrarilor de mentenanta recomandate de producator. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Daca careva accesorii sau consumabile nu sunt specificate dar sunt strict necesare pentru functionarea propriu-zisă a dispozitivului, atunci ele trebuie livrate cu dispozitivul; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da, instruire la instalare 2 zile și instruiri dupa instalare 3 zile. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. Lot 1.2; Micropipeta 2 - 20 µl. Denumire poziție; Micropipeta 2 - 20 µl. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; O micropipetă de laborator este un instrument de înaltă precizie utilizat pentru măsurarea și transferarea unor volume extrem de mici de lichid. Compatibilitate; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol din acest lot. Tip; Cu volum ajustabil. Mod de operare; Mecanic. Numar de canale; 1. Interval de ajustare; 2 - 20 µl. Contor numeric pentru vizualizarea volumului setat; Da. Buton pentru aspirare; Da. Buton pentru ejecție; Da. Pasul de incrementare a volumului; Maxim 0.02 µl. Abaterea standard; Maxim ± 1.7 % la 2 µl. Abatere sistematica; Maxim ± 5 % la 2 µl. Virfuri compatibile; Tip Eppendorf. Accesorii. Suport pentru 3 micropipete; Da, din lotul 1.2, 1.3 și 1.4. Certificare. Certificare EN ISO 8655; Da. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. Lot 1.3; Micropipeta 20 - 200 µl. Denumire; Micropipeta 20 - 200 µl. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; O micropipetă de laborator este un instrument de înaltă precizie utilizat pentru măsurarea și transferarea unor volume extrem de mici de lichid. Compatibilitate; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol din acest lot. Tip; Cu volum ajustabil. Mod de operare; Mecanic. Numar de canale; 1. Interval de ajustare; 20 - 200 µl. Contor numeric pentru vizualizarea volumului setat; Da. Buton pentru aspirare; Da. Buton pentru ejecție; Da. Pasul de incrementare a volumului; Maxim 1 µl. Abaterea standard; Maxim ± 0.7 % la 20 µl. Abatere sistematica; Maxim ± 2.5 % la 20 µl. Virfuri compatibile; Tip Eppendorf. Certificare. Certificare EN ISO 8655; Da. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. Lot 1.4; Micropipeta 100 - 1000 µl. Denumire; Micropipeta 100 - 1000 µl. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; O micropipetă de laborator este un instrument de înaltă precizie utilizat pentru măsurarea și transferarea unor volume extrem de mici de lichid. Compatibilitate; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol din acest lot. Tip; Cu volum ajustabil. Mod de operare; Mecanic. Numar de canale; 1. Interval de ajustare; 100 - 1000 µl. Contor numeric pentru vizualizarea volumului setat; Da. Buton pentru aspirare; Da. Buton pentru ejecție; Da. Pasul de incrementare a volumului; Maxim 1 µl. Abaterea standard; Maxim ± 0.6 % la 100 µl. Abatere sistematica; Maxim ± 3 % la 100 µl. Virfuri compatibile; Tip Eppendorf. Certificare. Certificare EN ISO 8655; Da. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. Lot 1.5; Thermoshaker. Denumire; Thermoshaker. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; Termoshaker de laborator conceput pentru controlul termic și agitarea orbitală simultană a probelor biologice stocate în microplăci. Compatibilitate; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol din acest lot. Interval de temperatura; 25 - 60 °C. Stabilitatea temperaturii; ± 0.5 °C. Uniformitatea temperaturii; ± 0.5 °C. Viteza de agitare; 250 - 1200 rpm. Timp de incrementare; 1 - 96 ore. Numarul placilor; Minim 1 de 96 godeuri. Tensiune de alimentare; 220 V, 50 Hz, cablu F type. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. Lot 1.6; Centrifuga. Denumire; Centrifuga. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; O centrifugă este un echipament de laborator utilizat pentru separarea componentelor unui amestec pe baza densității lor diferite sub acțiunea forței centrifuge. Compatibilitate; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol din acest lot, să suporte aceleași microplăci. Cerințe generale. Tip rotor; Swing out pentru microplaci cu 96 de godeuri, minim 2 locuri. Posibilitate de setare; Viteza de rotație, forța de centrifugare, timp,. Viteza de rotatie; Ajustabilă, pas de 10 RPM. Viteza maximă de rotație a centrifugii; Minim 14000. Forta de centrifugare; Ajustabilă, pas de 10 g. Timp de centrifugare; 10 s – 99 h, continuu. Viteza maximă acceptabilă de rotor; Minim 14000. Capac; Cu blocare pe durata rotirii. Fereastra pentru verificare metrologică; Da. Tip motor; Fără perii. Informație afișată pe ecran; Viteza, forța centrifugă, timp. Limbi afișate; Engleză/ Rusă/Română. Detectare dezechilibru; Da, oprire automată. Posibilitate de oprire de urgență; Da. Sursa de alimentare; 220 V, 50 Hz. Tip mufă cablu; Type F. Cerințe față de producător. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, cu efectuarea lucrarilor de mentenanta recomandate de producator. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. Lot 1.7; Baie cu ultrasunet. Denumire; Baie cu ultrasunet. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; O baie cu ultrasunete este un echipament de laborator ce utilizează unde sonore de înaltă frecvență într-un mediu lichid pentru a curăța riguros, decontamina sau omogeniza obiecte și substanțe prin intermediul fenomenului de cavitație acustică.. Compatibilitate; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol din acest lot. Cerințe generale. Volum rezervor cu apă; Total minim 3 L. Materialul rezervorului; Oțel inoxidabil. Capac; Da. Frecvența semnalului de ultrasunet; aproximativ 35 - 40 kHz. Puterea nominala al ultrasunetului; Minim 80 W. Ajustarea timpului pentru modulul cu ultrasunet; Da, 1- 15 min, sau operare continuă. Sursa de alimentare; 220 V, 50 Hz. Tip mufă cablu; Type F. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, cu efectuarea lucrarilor de mentenanta recomandate de producator. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. Lot 1.8; Balanta analitica. Denumire; Balanta analitica. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; O balanță analitică este un instrument de laborator de înaltă precizie utilizat pentru determinarea exactă a masei unor substanțe sau probe infime, fiind dotat cu o incintă de protecție împotriva curenților de aer. Compatibilitate; Spectrometru de masă de tip tandem cuadrupol din acest lot. Cerințe generale. Interval de măsurare; 10 mg - 220 g. Rezoluția; 0.1 mg. Deviația standard; Maxim 0.1 mg. Diametrul spotului de cîntărire; Aproximativ 90 mm. Calibrare; Interna automata. Buton Tara; Da. Carcas de protecție a spotului de cîntărire; Da, din sticlă cu ușa. Sursa de alimentare; 220 V, 50 Hz. Tip mufă cablu; Type F. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, cu efectuarea lucrarilor de mentenanta recomandate de producator. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. | buc | 1 | 4,917,120.00 |
| 2 | Sistem de fluorometrie | Denumire; Sistem automat de screening neonatal prin metoda fluorometrică. Domeniu de aplicare; Screening neonatal extins din laboratorul de genetică. Descriere; Sistemul reprezintă o platformă tehnologică unitară, integrată la nivel hardware și software, care execută automat fluxul complet de lucru din probe de sânge uscat până la rezultatul final. Procesul se bazează pe o succesiune robotizată formată din modulul de decupare automată a spoturilor cu transmitere securizată a datelor de trasabilitate, urmat de eluiția automată a probelor și realizarea reacțiilor enzimatice sau imunochimice direct pe analizorul central. Principiul de funcționare utilizează detecția fluorometrică cantitativă cu rezoluție în timp pentru a măsura intensitatea fluorescenței emise sub acțiunea unei surse de lumină specifice, determinând astfel concentrația markerilor pentru fibroza chistică, hipotiroidism congenital și galactozemie, fără intervenție manuală în fazele analitice.. Descriere generală. Tipul sistemului; Automatizat sau semiautomatizat (cu implicarea utilizatorului doar la transferul casetelor cu spoturi de hârtie tăiate din pouncher in analizatorul propriu zis). Principiul de functionare; Flux continuu, dispozitivul să fie compus din module ce comunică între ele și organizează un flux logic de manipulare a probei. Tipul probelor utilizate; Spoturi de hârtie cu sânge uscat DBS. Sistemul trebuie să includă următoarele etape de prelucrare; Decuparea probelor, transfer, agitare și incubare, analiza, spălare și îndepărtare. Dispozitivul trebuie să includă un sistem de trasabilitate completă; Da, cu identificare automată a plăcilor și probelor, înregistrarea etapelor de procesare. Sistemul trebuie să opereze cu plăci standarte cu 96 de godeuri; Da. Sistemul trebuie să permită prelucrarea a mai multor plăci concomitent; Da. Sistem de siguranta pentru controlul nivelului de lichide; Da. Sistem de prevenire a functionarii in condiții anormale; Da. Sistem de decupare a probelor. Tipul sistemului de decupare; Automat. Diametrul spotului tăiat; 3.2 mm. Distribiția spoturilor în plăci cu 96 de godeuri; Da. Numărul de plăci cu care lucrează sistemul de decupare; Minim 4. Sistem de detectie a transferul spotului tăiat direct în godeul necesar; Da. Sistem de descărcare a energiei electrostatice a spoturilor de hârtie tăiată; Da. Sistem de eliminare a contaminării încrucișate în timpul tăierii spoturilor; Da. Statie de incarcare. Sistemul trebuie sa permita un flux continuu de lucru; Da. Sistemul robotizat trebuie să permită preluarea a mai multor microplăci cu 96 de godeuri; Minim 20. Sistem automat de pipetare. Sistemele să dispună de mecanisme de pipetare automate; Da, pentru pregătirea spoturilor de hârtie DMS pentru incubare. Incubator Shaker. Tipul agitării; Orbitală. Temperatura controlata; Da, caracteristic kiturilor screening pentru nou nascuti. Tipul incubatorului; minim 3 coloane separate cu cite minim 5 locatii pentru casete, fiecare coloana cu posibilitate de setare separata a temperaturii si rotatiilor. Sistem de curățire placi. Posibilitate de îndepărtare a materialului solid din microplăci; Doar daca aceasta optiune este impusă de tehnologia de citire. Spălător automat pentru microplăci. Cicluri de spălare; Configurabile. Cap de spălare cu 8 canale; Da, pentru 8 coloane din placa concomitent.. Eroarea de livrare a solutiei; ± 1.2 %. Volum rezidual în godeu rămas după aspirare; Maxim 1.8 µl. Cititor automat de fluorescență. Tipul de detecție fluorescentă; Direct pe placă. Filtre de lumina de excitare si emisie; Da, necesare pentru analizele IRT, hTSH și GALT. Metoda de citire a luminii; Citire analogica a intensitatii luminii, sau numarare discreta a numarului de fotoni. Posibilitate de calibrare a curbei de citire; Da, cu soluții etalon la necesitate. Metoda de citire; Top și bottom (dacă tehnologia nu permite doar citire Top). Software. Software; Pentru analiza, si vizualizare a rezultatelor. Softul trebuie sa permita comunicarea cu toate componentelor sistemului; Da, pentru organizarea trasabilitatii. Softul trebuie să includă pachet de analiza pentru screening pentru nou nascuți; Da. Softul trebuie sa permita vizualizarea erorilor; Da. Softul trebuie să permită salvarea informației în baza de date; Da. Softul trebuie sa faca calculele pentru medie, deviatia standard, variatia; Da. Softul trebuie sa permita setarea parametrilor de cut-off si a intervalelor de control; Da. Indicarea automata a probelor ce sunt peste limitele cut-off sau in afara intervalelor de masurare; Da. Generarea graficilor cu date de control al calitatii; Da. Posibilitate de integrare în sisteme de laborator; Da. Calculator. Daca este necesar constructiv; Conform necesitatii minime ale sistemului. Sursa de alimentare cu energie electrica. Tensiune; 220 V, 50 Hz. Tip conector cablu de alimentare; Type F. UPS; Cu dublă conversie pentru minim 30 min de lucru pentru întreg sistem. Consumabile și accesorii. Kit de determinare Galactose, cu certificare IVD, cu manual de utilizare in romana, cu 960 de analize incluse; Da, 21 buc, kitul trebuie sa includa toate cele necesare pentru a putea face analiza data: toate consumabilele și reactivele necesare, inclusiv placi cu 96 godeuri, solutii de calibrare. Kit de determinare hTSH, cu certificare IVD, cu manual de utilizare in romana, , cu 960 de analize incluse; Da, 21 buc, kitul trebuie sa includa toate cele necesare pentru a putea face analiza data: toate consumabilele și reactivele necesare, inclusiv placi cu 96 godeuri, solutii de calibrare. Kit de determinare IRT, cu certificare IVD, cu manual de utilizare in romana, , cu 960 de analize incluse; Da, 21 buc, kitul trebuie sa includa toate cele necesare pentru a putea face analiza data: toate consumabilele și reactivele necesare, inclusiv placi cu 96 godeuri, solutii de calibrare. Daca sunt necesare careva reactive, solutii sau consumabile pentru efectuarea analizelor cu kiturile solicitate,dar acestea nu au fost descrise in caietul de sarcina, atunci acestea sa fie livrate strict in cantitatea necesara pentru volumul de kituri solicitate; Da. Carduri de hârtie pentru colectare probe de sînge pentru screening nou nascuti prin metoda singe uscat, cu minim 5 spoturi conturate; 20160 buc. Cerință față de producător. Certificat 2017/746 IVD; Da. Cerinte față de furnizor. Garanție; 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului, cu efectuarea lucrarilor de mentenanta recomandate de producator. Transportul pana la sediul beneficiarului; Da. Instalarea si punerea in functiune; Da. Daca careva accesorii sau consumabile nu sunt specificate dar sunt strict necesare pentru functionarea propriu-zisă a dispozitivului, atunci ele trebuie livrate cu dispozitivul; Da. Instruirea personalului medical si tehnic; Da, instruire la instalare 2 zile și instruiri dupa instalare 3 zile. Furnizorul trebuie să prezinte lista lucrărilor de mentenanță care trebuiesc efectuate pentru toate componentele sistemului, indicânduse și periodicitatea lor; Da. Manual de utilizare; Română. Manual de deservire; Română sau Engleză. | buc | 1 | 4,764,633.00 |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 5 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă | - 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei a dispozitivului medical fără TVA și valoarea specifică numărului de investigații specific pentru anul 2026. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale). Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 48 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipamentului medical), în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 20 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Declarație de la Ofertant | cu privire la garantarea de către operatorul economic că nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, indicate în formularul costurilor, pe un termen de cel puțin 48 luni și pentru toată cantitatea minimă solicitată, în perioada de garanție a dispozitivului medical - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 22 | Declarație de la ofertant penntru reagenți | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 23 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 24 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS