## Sheet3
Nr. lot | Categoria | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | Cantitatea | valoarea estimativă fără TVA
| Итого |  |  | 1008 | 69 | 854 | 1931
1 | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | țesut biologic : petic din pericard bovin -pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani 5 ( +, -3) cm x 10 ( +,-3) cm . | Bucată |  |  | 2 | 2 | 22250.84
2 | Petic din PTFE, steril ( 004459 ) | Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm , 0.4 mm, 0.5mm. | Bucată |  |  | 50 | 50 | 418600
3 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm | Bucată |  | 11 |  | 11 | 58227.62
4 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004467 ) | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart | Bucată | 60 |  | 50 | 110 | 1899397.5
5 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004468 ) | a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart | Bucată |  |  | 18 | 18 | 380151
6 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina ( 004470 ) | Aortice -țesut biologic a valvei: valva porcina -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29, | Bucată | 43 |  |  | 43 | 932046.5
7 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin ( 004471 ) | Aortice -țesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29, | Bucată | 25 |  | 50 | 75 | 2049300
8 | Proteze vasculare bifurcate, 22mm ( 004475 ) | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 22 mm x 11 mm. Lungimea: 40 - 50 cm. | Bucată |  | 2 | 15 | 17 | 58559.9
9 | Proteze vasculare bifurcate 20 mm ( 004476 ) | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 20 mm x 10 mm Lungimea: 40 - 50 cm | Bucată |  | 1 | 25 | 26 | 106080
10 | Proteze vasculare bifurcate 18 mm ( 004477 ) | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni:18 x 9-10 mm Lungimea: 40 - 50 cm | Bucată |  | 1 |  | 1 | 4639.75
11 | Proteze vasculare bifurcate 16 mm ( 004478 ) | Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Dimensiuni: 16 mm x 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm | Bucată |  | 1 | 5 | 6 | 26244.9
12 | Proteze vasculare pentru arca aortei ( 004486 ) | Cu 4 branse din material tesut acoperit cu collagen. Lungimea cm: 50 x 30 x 30 x 30 x 30 Diametrul mm:26 x 10 x 08 x 08 x 10 | Bucată |  |  | 1 | 1 | 21666.6583
13 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 ( 004487 ) | Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3) | Bucată |  |  | 3 | 3 | 67500
14 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 ( 004488 ) | Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 4, Lungime(cm) - 10 (+,-5) | Bucată |  |  | 5 | 5 | 125000
15 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 6 ( 008245 ) | Proteze vasculare L 6 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 6; lungime 60 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST6006 Ø (mm) - 6 Length (cm) - 60 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal | Bucată |  | 2 |  | 2 | 8644.1667
16 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 8 ( 008246 ) | Proteze vasculare L 8 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 8; lungime 60 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST6008 Ø (mm) - 8 Length (cm) - 60 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal | Bucată |  | 2 |  | 2 | 8644.1667
17 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 24 ( 008248 ) | Proteze vasculare L 24 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 24; lungime 15 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST1524 Ø (mm) - 24 Length (cm) - 15 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal | Bucată |  | 2 |  | 2 | 6746.6667
18 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 22x11 ( 008250 ) | Proteze vasculare B 22x11 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit; - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare Colagen; B 22x11; lungime 45cm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35BI2211 Ø (mm) - 22x11 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal | Bucată |  | 2 |  | 2 | 8644.1667
19 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 24x12 ( 008251 ) | Proteze vasculare B 24x12 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit; - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare Colagen; B 24x12; lungime 45cm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35BI2412 Ø (mm) - 24x12 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal | Bucată |  | 2 |  | 2 | 8644.1667