Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității instituților medico-sanitare publice (Sistem radiologic digital DR pentru uz general, cu bucky vertical și suspensie/coloană port‑tub fixată pe poda și Sistem de raze X 3D, dentar (CBCT))

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA a dispozitivului medical cu 24 luni garanție | Valoarea estimată totală pentru dispozitiv medical cu 24 luni garanție și cu 5 ani de mentenanță post-garanție (inclusiv consumabile etc.) | Beneficiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem radiografic digital DR pentru uz general, cu bucky vertical și suspensie/coloană port‑tub fixată pe podea | Caracteristică; Sub-criteriu; Minim; Maxim / Acceptat; Observații / confirmare; Accesorii indispensabile (minim). Configurație generală (DR fix, uz general). Mod radiologic; Digital (DR); Sistem pentru radiografie generală; fără fluoroscopie.. Componente principale; Generator HF + tub RX + colimator + suspensie port-tub fixată pe podea + masă pacient + stativ/bucky vertical + stație achiziție; Sistem complet integrat; sincronizare automată între componente.. Detectoare; 2 detectoare digitale wireless; Utilizare: masă + bucky vertical + utilizare liberă (portable) acceptat.. Generator de raze X (înaltă frecvență); Să se indice modelul oferit. Putere generator; ≥60 kW; ≤80 kW (acceptat); Se acceptă puteri mai mari.. Domeniu tensiune; 40…150 kV; kV selectabil.. Domeniu curent; 10…600 mA; 10…800 mA (acceptat); Intervale mai largi acceptate.. Timp expunere minim; ≤2 ms; Conform specificației producătorului.. AEC (control automat expunere); DA; Integrare cu bucky masă și/sau vertical.. Tub de raze X; Să se indice modelul oferit. Tip anod; Anod rotativ. Pete focale; 2 focare: ≤0,6 mm și ≤1,2 mm; Conform fișei tehnice.. Capacitate termică anod; ≥300 kHU. Rata de răcire; ≥120 kHU/min; (acceptat dacă este declarat).. Viteză anodă; ≥9000 rpm; High-speed starter acceptat.. Colimator + DAP; Să se indice modelul oferit. Colimator; Manual sau motorizat (acceptat); Cu lumină de centrare LED.. Iluminare câmp luminos; ≥165 lux la SID=100 cm; Conform producător.. Filtrare totală; ≥1,5 mm Al (echivalent); Valori mai mari acceptate; se acceptă filtre adiționale.. Filtre adiționale; Set 0/1/2/3 mm Al sau echivalent; Conform configurației producătorului.. DAP-metru; DA; Afișare doză și export/afișare în format DICOM acceptat.. Suspensie / coloană port-tub fixată pe podea; Să se indice modelul oferit. Fixare; Fixare în podea; Pentru utilizare la masă și la bucky vertical.. Rotație coloană; ±180°. Angulație tub (axa orizontală); ±120°. Deplasare longitudinală; ≥180 cm; De-a lungul șinei; suficient pentru examinări în afara ariei mesei (ex. pacient în scaun cu rotile).. Distanță focus-podea; ≥50 cm; ≥180 cm (acceptat); Se acceptă intervale mai largi.. Frâne; Electromagnetice; Sistem control electromagnetic.. Panou de control pe suspensie; DA; Comenzi locale pe coloană/port-tub.. Masă pacient (radiografie); Să se indice modelul oferit. Tip masă; Piedestal (acceptat) / suport fix echivalent; Masă radiografie cu bucky integrat.. Dimensiuni blat; ≥230 × ≥80 cm; (ex. ≥210×≥80 acceptat dacă acoperire radiografică îndeplinește cerința).. Sarcină pacient; ≥200 kg (în mișcare); Bariatric.. Înălțime masă față de podea; ≤70 cm; Pentru acces pacient.. Deplasare blat longitudinală; ≥100 cm; ±55 cm (acceptat) / echivalent; Se acceptă exprimare ca cursă totală sau ±.. Deplasare blat transversală; ≥20 cm; ≥15 cm (acceptat); Se acceptă valori mai mari.. Deplasare verticală; Motorizat (acceptat); Dacă există; nu eliminatoriu dacă restul cerințelor sunt îndeplinite.. Atenuare blat (echivalent aluminiu); < 1,0 mm Al; Valoare maximă acceptată.. Deplasare detector în masă; ≥50 cm. Bucky masă; Motorizat (acceptat); Sincronizare automată cu tubul radiologic.. Grilă anti-împrăștiere; Raport grilă ≥10:1; Supresie linii grilă în software acceptat.. AEC masă; ≥3 câmpuri/camere; Control automat expunere.. Acoperire radiografică; ≥180 cm; De la cap până la degetul piciorului fără repoziționare pacient (prin cursă/poziționare).. Stativ / bucky vertical (fixat pe podea); Să se indice modelul oferit. Fixare; Fixat pe podea (sau echivalent stabil). Acceptare detector; ≥43 × 43 cm; Compatibil cu detectorul ofertat.. Deplasare verticală; ≥120 cm; Cursă utilă minimă.. Bucky; Motorizat (acceptat); Frâne electromagnetice.. Grilă anti-împrăștiere; Raport grilă ≥10:1. AEC; ≥3 camere. Detector digital wireless (2 buc.); Să se indice modelul oferit. Dimensiune activă; ≥42 × 42 cm; ≥43 × 43 cm (acceptat); Dimensiuni mai mari acceptate.. Tehnologie; a-Si cu scintilator CsI sau echivalent; Se acceptă scintilator echivalent cu performanțe similare.. Matrice (rezoluție); ≥3052 × 3052 pixeli; ≥4000 × 4000 pixeli (acceptat); Rezoluții mai mari acceptate.. Dimensiune pixel; ≤140 µm; ≤120 µm (acceptat); Mai mic acceptat.. Adâncime; ≥16 bit. Afișare imagine; ≤5 s; De la expunere până la afișare pe stație.. DQE; ≥65% la ≤1,0 lp/mm; ≥70% la 0–1,0 lp/mm (acceptat); Se acceptă curbe/valori declarate de producător.. DQE la frecvență mai mare; ≥37% la ≥2,0 lp/mm; Conform fișei tehnice.. Protecție lichide; ≥IP43; ≥IP56 (acceptat); Mai mare acceptat.. Sarcină suportată uniform; ≥200 kg; >290 kg (acceptat); Fără accesorii suplimentare; valori mai mari acceptate.. Baterii; Baterie detașabilă; min. 2 baterii/detector (acceptat); Încărcare în bucky masă/vertical acceptat.. Autonomie; ≥8 h în regim de lucru (min. 30 expuneri/oră); Nu se acceptă declararea doar a autonomiei în standby.. Comunicare; Wireless către stația de achiziție; Standard producător (Wi-Fi/alt protocol).. Algoritmi de asistență (optimizare automată imagine) fără server suplimentar; Disponibil pe stația de achiziție; licență permanentă sau pe durată nelimitată (acceptat)-opțional; Pachet complet (auto-pozitionare/auto-protocoluri) – bonus (acceptat); Se acceptă orice algoritm/procesare echivalentă, indiferent de denumirea comercială.. Stație de achiziție (consolă tehnician) + software; Să se indice modelul oferit. Monitor medical (review); ≥23 inch; ≥2 MP; luminanță ≥1000 cd/m²; Monitor medical pentru vizualizare/validare imagini (conform producător).; 1 buc. monitor medical inclus. CPU; ≥6 nuclee. RAM; ≥32 GB; ≥8 GB (acceptat) pentru stație simplă; Se acceptă configurații superioare; minim recomandat pentru procesare DR: 16–32 GB.. Stocare; SSD / HDD + SSD minim 1TB; ≥2 TB RAID (acceptat); Pentru arhivare locală/stație secundară se acceptă RAID.. Capacitate imagini; ≥15000 imagini; Sau echivalent în GB + calcule producător.. DICOM; Store, Print, Modality Worklist, MPPS; Min. 10 noduri DICOM (acceptat); Include import/export, transmitere; DICOM PS3.0.. Export; CD/DVD/USB; CD/DVD acceptat dacă este disponibil; USB obligatoriu.. Post-procesare; Adnotări, măsurători, zoom, invertare imagine, egalizare tisulară; Funcții standard DR.. Supresie linii grilă; DA; Software.. Detectare lamele colimator + auto-crop; DA (acceptat); Echivalent acceptat (auto-shuttering/cropping).. Algoritmi de optimizare automată (acceptat); DA (acceptat); Automatizare strălucire/contrast; poate fi descris ca AI sau algoritmi proprietari.. Interfață limbi; EN/RU; RO/EN (acceptat); Se acceptă orice combinație disponibilă.. Stație arhivare/procesare + afișare; Să se indice modelul oferit. Mini PACS / arhivare locală; DA (acceptat); Software de diagnostic/procesare/arhivare (CE) acceptat dacă este inclus în ofertă.. Monitor medical diagnostic; ≥23 inch; ≥2 MP; luminanță ≥1000 cd/m²; Monitor medical diagnostic/review (conform producător). Diagonală minim 23 inch.; Monitor medical (1 buc.). Monitor suplimentar (review/auxiliar); ≥23 inch; rezoluție ≥1920×1080; intrare HDMI/DP. Dimensiunea monitorului va fi identică cu dimensiunea monitorului medical de diagnostic ofertat (dacă se oferă 24/27/32 inch, atunci ambele monitoare vor avea aceeași diagonală); Monitor medical (acceptat); Monitor suplimentar pentru lucru în paralel (review, rapoarte, Worklist/PACS). Poate fi monitor medical sau monitor standard, cu diagonală minim 23 inch.; Monitor suplimentar (1 buc.). CPU (stație arhivare); ≥8 nuclee (x86_64); ≥12 nuclee (acceptat); Procesor pentru procesare imagini + arhivare locală; se acceptă configurații superioare.. RAM (memorie operativă); ≥64 GB; ≥128 GB (acceptat); Pentru aplicații DICOM/PACS + post-procesare; se acceptă configurații superioare.. Stocare sistem (SSD); ≥1 TB SSD (NVMe/SSD); ≥2 TB SSD (acceptat); Partiție OS + aplicații; preferabil SSD pentru timpi mici de răspuns.. Stocare arhivă locală (RAID); ≥8 TB RAID (minim RAID 1/5/6/10); ≥12 TB RAID (acceptat); Arhivare locală/stație secundară: stocare redundantă (RAID) acceptată; se acceptă niveluri RAID echivalente cu redundanță.. Interfață rețea; ≥1× Ethernet 1 Gbit/s; ≥2× 1 Gbit/s sau 10 Gbit/s (acceptat); Conectare la rețea/PACS; IPv6 acceptat; configurare DHCP sau IP static.. Porturi I/O; ≥4× USB (min. 2× USB 3.0); USB-C / cititor card (acceptat); Export DICOM pe USB și conectare periferice; porturi suplimentare acceptate.. Securitate cibernetică (stație); Actualizări securitate; firewall; antivirus/antimalware; criptare date (acceptat); Măsuri de securitate la nivel OS/aplicație: protecție malware, criptare, control acces. Suport pentru patch-uri/actualizări acceptat.. Imprimantă rapoarte; Alb-negru + color (acceptat); Obligatoriu conform cerinței instituției.; Imprimantă (1 buc.). Integrare / alimentare / protecție; Să se indice modelul oferit. UPS-uri pentru stații (achiziție + arhivare); Minim 2 buc., fiecare ≥1000 VA; UPS central echivalent (acceptat); Câte un UPS dedicat pentru fiecare stație; alternativ se acceptă un UPS central care acoperă ambele stații cu autonomie echivalentă.; UPS 2 buc. (minim). Sticlă plumbată cu ramă; Minim 1,0 × 0,8 m (cu ramă); Dimensiune minimă cerută pentru fereastră plumbată (conform proiect/cerințe).; 1 buc. sticlă plumbată cu ramă. Echipament protecție personal (plumbat); Guler plumbat – 1 buc.; Șorț plumbat – 1 buc.; Fustă plumbată – 1 buc.; Set complet pentru personal (mărimi standard). Echivalent acceptat.; 1 guler + 1 șorț + 1 fustă. Garanție / service. Garanție completă; ≥36 luni; Include mentenanță preventivă + corectivă cu piese incluse (conform recomandărilor producătorului).. Instalare și punere în funcțiune; Incluse; Furnizor cu personal autorizat; se prezintă dovezi/autorizații (acceptat).. Instruire; Incluse; Tehnician radiolog + inginer; proces-verbal.. Disponibilitate piese/service; Minim 7 ani; Declarație furnizor/producător.. Tablou/panou electric dedicat (inclus în ofertă). Tablou electric de alimentare + comandă pentru sistem RX; Inclus în ofertă (furnizare + montaj + conectare); Tablou dedicat, complet echipat și cablat, dimensionat conform cerințelor producătorului și proiectului (generator + stații + accesorii). Include scheme electrice și etichetare circuite.; 1 set tablou complet. Protecții electrice; Disjunctor general + protecții automate pe circuite; protecție la supracurent/scurtcircuit; Protecție diferențială unde aplicabil (acceptat); Configurarea exactă conform normelor și cerințelor producătorului (fără a impune o marcă).. Elemente de comandă și siguranță; Contactoare/relee necesare; borne PE/împământare; buton STOP de urgență (E-STOP); Interblocări ușă + semnalizare „RX ON” (acceptat); E-STOP obligatoriu; interblocări/semnalizare acceptate dacă sunt cerute de proiect/autorizație.; Buton E-STOP + semnalizare (dacă aplicabil). Conformitate tablou (ansamblu); CE / Declarație conformitate pentru ansamblu de joasă tensiune (sau echivalent); Acceptat standard EN/IEC 61439 (sau echivalent aplicabil) pentru ansambluri de tablouri.. | buc | 1 | 1 800 000,00 | 2 300 000,00 | IMSP AMT CIOCANA |
| 2 | Sistem de raze X 3D, dentar (CBCT) | Sistem de raze X 3D, dentar (CBCT). Descriere; CBCTeste o scanare 3D cu raze X. Afişează o vedere tridimensională a maxilarului superior, inferior, SIN și ATM.. Parametrul; Specificaţia. Generator de raze X; Tensiune; 60-90 kV. Curent; diapazon minim 5-16 mA. Tub raze X; Tip; staţionar. Filtrare totală (minimă), mm Al; în diapazon acceptabil 2.5-3.2. Înălţimea; Minim; ≥ 800mm. Maxim; ≥ 1800mm. Punctul focal, maxim; ≤ 0.5 mm. SID, mm; în diapazon 500 - 670. Detector digital 2D & 3D; Tip; CdTe-CMOS/CdTe-CCD. Rezolutie PANO, lp/mm; ≥ 2.5. Dimensiune FOV, cm; ≥ 8x10. VOXEL size, µm; ≤ 100. VOXEL size endo, µm; ≤ 75. Timpul de expunere; ≤ 14 sec. Numărul punctelor de fixare a capului; ≥ 4. Suport reglabil pentru bărbie; obligatoriu. Posibilitatea de deplasare suport barbie sus/jos şi înainte/înapoi; obligatoriu. Protocol de scanare 2D și 3D; PANO; obligatoriu. CBCT (3D); obligatoriu. Serment; obligatoriu. ATM; obligatoriu. SIN; obligatoriu. DAP-metru; obligatoriu. Element de muşcare; obligatoriu. Mîner pacient; 2. Fascicul laser de aliniere/pozitionare pacient; Plan midsagittal; obligatoriu. Plan orizontal; obligatoriu. Canin; obligatoriu. Alimentarea; 220-240V, 50 Hz. Unghiul ţintei, maxim; ≤ 5 grade. Monitor medical; ≥ 19 inch. Revenirea automată la poziţia iniţială; obligatoriu. Comanda de oprire urgentă; obligatoriu. Control multifuncţional; obligatoriu. Panou comandă; Tehnologie Touchscreen; obligatoriu. Stație de achizție; Windows 10 OS; obligatoriu. CPU; Quad core sau echivalent. RAM; ≥ 8GB. HDD; ≥ 1TB. Network; ≥ 1GB. Monitor medical; 21 inch. Accesorii PC; Mouse. Keyboard. Modul software 2D; Funcții de manipulare a imaginii 2D; obligatoriu. Măsurători, adnotări; obligatoriu. Importul/exportul imaginilor pe CD/DVD; obligatoriu. Salvare imagini in format DICOM, JPG; obligatoriu. Imprimare rezultat pe suport de hartie 1:1; obligatoriu. Licenţă; min 5 calculatoare. Modul software 3D; Funcții de manipulare a imaginii 3D; obligatoriu. Licenţă; min 5 calculatoare. Vizualizare/redactare si export imagimi DICOM; obligatoriu. Printer pentru hirtie foto; obligatoriu. Accesorii; Hirtie foto format A4; 2 seturi a cite 100 buc in set. Echipament de protectie, sort fara guler (adult) 2buc; obligatoriu. Stabilizator de tensiune cu UPS; obligatoriu. | buc | 1 | 708333.333 | 841666,67 | IMSP SR ORHEI |

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale." | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical | original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 5 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale). Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale , în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii. |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 11 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 14 | Scrisoare de la producător și declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind disponibilitatea pieselor de schimb | Ofertantul câștigător are obligația de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb originale (sau echivalente certificate de producător) pentru echipamentul medical achiziționat pe o perioadă de minim 7 ani de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul contractului. Perioada de 7 ani se calculează astfel: - Începe de la data punerii în funcțiune a ultimei unități livrate în cadrul prezentului contract. - Continuă chiar și în cazul în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv (discontinuitate de producție). - Include atât piese de schimb critice (ex. tub RX pentru CT, bobine RF pentru RMN, module electronice, senzori, pompe, valve etc.), cât și piese de uzură obișnuită (filtre, baterii, cabluri, senzori de uzură). Ofertantul câștigător se obligă să: a) Notifice în scris CAPCS și instituția beneficiar cu cel puțin 12 luni înainte de încetarea producției sau a disponibilității pieselor de schimb pentru modelul respectiv; b) Asigure livrare garantată a piesei în maxim până la 30 zile de la înregistrarea contractului de achiziție a piesei. c) Oferteze prețuri fixe pentru piesele de schimb pe toată perioada de 8 ani (fără careva adaosuri comerciale), prețuri ce nu vor depăși costurile standard din cataloagele producătorului sau oferte de la furnizori, cu excepția cheltuielilor de transport și instalare. Dovada îndeplinirii cerinței: - Ofertantul va anexa în propunerea tehnică scrisoare de la producător prin care se confirmă: - Disponibilitatea pieselor de schimb pentru minim 7 ani de la livrare. - Lista pieselor critice cu coduri și prețuri de catalog. - Angajament de notificare cu 12 luni înainte de discontinuitate (situație în care producătorul încetează fabricarea modelului respectiv). - Scrisoarea va fi însoțită de declarație pe proprie răspundere a ofertantului că va respecta clauzele de mai sus pe toată durata contractului. | DA |
| 15 | Plan de mentenanță și documentație | Operatorii economici trebuie să furnizeze un plan detaliat de mentenanță de la producător, pe perioada de garanție și post garanție, specificând programele de mentenanță preventivă, procedurile de calibrare, inspecții și conformitatea cu ghidurile producătorului și cerințele fiecărui lot în parte | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni -(dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 19 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 20 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 21 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 22 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit | DA |
| 23 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 24 | Declarație de la Ofertant | cu privire la garantarea de către operatorul economic că nu va modifica prețul mentenanței post-garanție, pe un termen de 5 ani - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 25 | Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic | Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil; | DA |
| 26 | Cerințe pentru mijloace de cântărit | Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripţionări: - marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformităţii notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română şi confirmate prin semnătura importatorului. | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |
| 27 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 28 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS