## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1775200424315 | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților medico-sanitare (lista suplimentară 12) | 11.1 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate | 42 | 8494 | 10192.8 | 356748 | 428097.6 | EN-S7 / China/ SMART Syringe Pump | Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal - da; Display 4,3 inch LCD color - da, pag 2 fișa teh; Posibilitatea de ajustare a luminozitatii - da, pag 1 fișa teh; Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu da, pag 1 fișa teh; Display Date afișate Viteza de infuzie - da, pag 1 fișa teh; Volumul de infuzie - da, pag 2 fișa teh; Timpul de infuzie - da, pag 2 fișa teh, pag 33 user manual; Timpul până la final de infuzie - da, pag 2 fișa teh; Mărimea seringei - da, pag 2 fișa teh; Producatorul seringei obligatoriu – da, pag.27 manual de utilizare Nivelul de ocluzie - da, pag 2 fișa teh, pag 36 user manual; Rata KVO - da, pag 2 fișa teh, pag 2,15,30,36 user manual; Data, ora - da, pag 2 fișa teh, pag 39 user manual; Nivelul de încărcare a baterii - da, pag 2 fișa teh; Evenimente - da, pag 2 fișa teh, pag 44 user manual; Alarme - da, pag 2 fișa teh; Proprietățile pompei Rata fluxului Diapazon 0.01 - 2000ml/h - da, pag 2 fișa teh; Pasul de incrementare 0.01 mL/h - da, pag 2 fișa teh; Dozarea bolusului diapazon - da 0.1 - 2000 ml/h , da, pag 2 fișa teh; Rata KVO diapazon 0.01 - 5 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h - da, pag 2 fișa teh; Acuratețea ≤ 2% - da, pag 2 fișa teh; Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători - pag 38-39,49 user manual; 1.B.Braun 5. Fresenius 2. Becton Dickinson 6. Kendall 3. Terumo 7. HSW normject 4. Omnifix 8. Kindly Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă - da, pag 2 fișa teh; Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 - da, pag 2 fișa teh; Detectare automată a seringei - da, pag 2 fișa teh; Nivelul presiunei de ocluzie max 75 - 880mmHg, 12 nivele - da, pag 2 fișa teh; Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente - da, pag 2 fișa teh; Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP34 - da, pag 2 fișa teh; Moduri de infuzie Rata de perfuzie - da, pag 2 fișa teh; Dozarea în timp - da, pag 2 fișa teh; Modul crescător și descrescător - da, pag 34 user manual; Alarme și indicatori Ocluzie - da, pag 2 fișa teh, pag 36-37 user manual; Eroare de sistem - da, pag 2 fișa teh; Seringă goală - da, pag 2 fișa teh; Perfuzia pe sfîrșite - da, pag 2 fișa teh; Baterie descărcată - da, pag 2 fișa teh; Alarmă sonoră Volum reglabil - da,pag 2fișa teh; Buton mod silențios - da, pag 2 fișa teh, pag 45 user manual; Numărul de evenimente memorate mai mult decit 5000 pag.43 manual de utilizare Jurnalul de evidență Evenimente stocate-da pag.43 manual de utilizare Butoane apăsate - da, pag 2 fișa teh; Coduri de eroare - da, pag 2 fișa teh; Alarme - da, pag 2 fișa teh; Medicamente injectate - da, pag 2 fișa teh; Cantitatea infuzată - da, pag 2 fișa teh; Setări - da, pag 2 fișa teh; Bolus solicitat - da, pag 2 fișa teh; Alimentarea Rețea electrică 110 - 240V, 50/60Hz - da, pag 2 fișa teh; Baterie internă Reîncărcabilă - da, pag 2 fișa teh; Timp de operare mai mult decât 12 h la 5 mL/h - da, pag 2 fișa teh; Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă Suport pentru stație de andocare Fixarea individuala pentru fiecare pompa sau fixarea mai multor pompe in aceeasi statie - da; pag.22 manual de utilizare Seringi 50ml Cod 8728844F-04 Bbraun -100buc. Circuite de interconectare a seringei cu lungimea de 1.5 m - Cod 8722935 BBraun - 100 buc.