## Лист1
Mașină de anestezie (caracteristici de bază)
Cod | 110110
Descriere | Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical
Parametru |  |  | Specificaţia
Prize de gaz |  |  | O2, Aer
Display mașina de anestezie |  |  | Color TFT sau LCD
Debitmetre | tipul |  | Mecanice
| gaz |  | O2, Air
| gama, L/min |  | diapazon min. 1 - 15
Vaporizator | tip vaporizator acceptate | Izofluran | obligatoriu
|  | Sevofluran | obligatoriu | Informație adițională
|  | Halothan | obligatoriu | 437 420 lei TVA
| număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv | ≥ 1 unitate | obligatoriu
|  | Sevofluran | obligatoriu
| interlock |  | obligatoriu
| sistem de absorbție |  | obligatoriu
Mecanisme de siguranță | siguranța O2 |  | acustică, vizuală
| siguranță de amestec hipoxic |  | obligatoriu
Ventilator automat | tip pacient |  | Adult, Pediatric, Neonatal
| moduri de ventilație |  | Manual/spontan, VCV, PCV, PS
| volumul Tidal, ml |  | diapazon min. 20-1500
| frecvența respirației/minut |  | diapazon min. 5 - 100
| fluxul inspirator, L/min |  | diapazon min. 3-40
| raportul I:E |  | minim 4:1 la 1:4
| pauză de inspirație |  | obligatoriu
| limita de presiune, cmH2O |  | diapazon min. 10-70
| PEEP, cmH2O |  | diapazon min. 4-30
| Sistem de autodiagnostic |  | testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor
AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) |  |  | obligatoriu
Sistem de management al consumului de agent anestezic |  |  | opțional
Parametri monitorizați și afișați pe display | Presiunea de aer | Alarmă de înaltă presiune | obligatoriu
|  | Alarma presiune subatmosferică | obligatoriu
|  | Continuarea alarma presiune | obligatoriu
|  | Presiune scăzută / apnee | obligatoriu
|  | Alte alarme de presiune | obligatoriu
| Volumul expirator / flux |  | obligatoriu
| Volumul minut, l/min |  | obligatoriu
| Concentrația de O2 | Alarmă apnea | obligatoriu
|  | Timp de răspuns, sec | <30
| Concentrația de CO2 | Alarmă apnee | obligatoriu
| Monitorizare agent | Tipul de agenți | Halothan, isofluran, sevofluran
|  | Auto indentificarea gazelor anestezice | obligatoriu
|  | Alarmă concentrare agent | obligatoriu
|  | Determinarea și afișarea valorii MAC | obligatoriu
Modulul de gaze | încorporat la mașina de anestezie |  | obligatoriu
| determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici |  | obligatoriu
| Celulă determinare O2 tip paramagnetică sau galvanică |  | obligatoriu
Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale | display | Color TFT sau LCD | obligatoriu
| monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale |  | obligatoriu
| Posibilitatea de fixarea a monitorului de/pe mașina de anestezie |  | obligatoriu
| baterie internă reîncărcabilă |  | obligatoriu
| interfață de cominicare cu altele |  | obligatoriu
Modulele hemodinamice incluse | Electro-cardio-grama (ECG) | frecvența cardiacă | obligatoriu
|  | traseul ECG | obligatoriu
|  | analiza și măsurarea segmentui ST | obligatoriu
|  | determinarea cel puțin 20 de aritmii | obligatoriu
| Puls-oximetria (SpO2) | fotopletismografia | obligatoriu
|  | valoarea SpO2 | obligatoriu
|  | indicile de perfuzie | obligatoriu
| Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) |  | obligatoriu
| Respirația (impendanța transtoracică) |  | obligatoriu
| Temperatura |  | obligatoriu
Alarme prioritare |  |  | 3
Tensiune de alimentare |  |  | 220 V, 50 Hz
Prize auxiliare 220V ≥ 3 buc |  |  | obligatoriu
Baterie internă | reîncărcabilă |  | obligatoriu
| autonomie de lucru ≥ 1h |  | obligatoriu
Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc |  |  | obligatoriu
Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți |  |  | obligatoriu
Presiune de alimentare cu gaze |  |  | 3.0 - 6 bar
Accesorii
Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat |  |  | 1 buc.
Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen |  |  | 1 buc.
Circuit de ventilare | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 set., să se indice codul articolului
Plămîn de test | Adult, reutilizabil |  | ≥ 2 buc., să se indice codul articolului
Senzor de flux | Reutilizabil |  | ≥ 1 buc., să se indice codul articolului
Filtru antibacterial | Adult, unică utilizare |  | ≥ 100 buc., să se indice codul articolului
Accesorii modul de gaz | Adult |  | ≥ 2 set., să se indice codul articolului
Cablu ECG | Adult, reutilizabil 3 fire |  | ≥ 1 buc., să se indice codul articolului
Electrozi ECG | Adult, unica utilizare |  | ≥ 100 buc., să se indice codul articolului
Senzor SpO2 | Adult, reutilizabil |  | ≥ 1 Buc., să se indice codul articolului
Manșete NIBP | Adult, reutilizabilă |  | ≥ 2 buc., să se indice codul articolului
| Adult mare, reutilizabilă |  | ≥ 2 buc., să se indice codul articolului
Senzor de temperatură | Adult, reutilizabil |  | ≥ 1 buc., să se indice codul articolului