## Лист1
Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă
Cod | 110200
Descriere | Unitate respiratorie cu presiune pozitivă continuă (CPAP)
Parametrul |  | Specificația
Modul de lucru |  | CPAP
Măști disponibile | Facială | obligatoriu
| Nazală | obligatoriu
| Pentru nări | obligatoriu
Contol | Sensivitate trigger | automat/ajustabil
| Panou de control | obligatoriu
Parametri monitorizați | Rata respiratorie | obligatoriu | Informație adițională
| Rata fluxului | obligatoriu | 248 085 lei TVA
| I/E | obligatoriu
| Timp inspir | obligatoriu
| Presiune inspir | obligatoriu
| MAP | obligatoriu
| Scurgeri, % | obligatoriu
Alarme pacient | Presiune inspiratorie mare | obligatoriu
| Presiune inspiratorie mică | obligatoriu
| Concentrația O2 mare | obligatoriu
| Concentrația O2 mică | obligatoriu
Alarme echipament | Lipsă alimentare | obligatoriu
| Supraîncălzire | obligatoriu
| Eroare sistem | obligatoriu
| Baterie descărcată | obligatoriu
Afișarea formelor de undă |  | Opțiune
Tip display | LED sau LCD | obligatoriu
Filtru aer |  | obligatoriu
Nivelul de zgomot |  | <35
Interfață PC |  | obligatoriu
Alimentare | Alimentare electrică | 220 V, 50 Hz
| Baterie internă reîncărcabilă | obligatoriu
| Timp de lucru baterie | ≥ 1 h
| Alimetare aer, O2 | 3 - 6 bar
Accesorii | Blender aer/O2 | dacă nu este încorporat
| Umidificator | pentru uz pediatric, neonatal
| Analizator de flux | Opțiune
| Analizator O2 | Opțiune
Suport pe rotile | Min. 4 rotile | obligatoriu
| Min. 2 roți cu frînă | obligatoriu
| Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii | obligatoriu
| Mîner pentru transportare | obligatoriu
| Coș pentru accesorii | obligatoriu