## Лист1
Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici de bază)
Cod | 110300
Descriere | Ventilator neonatal, pediatric/terapie intensivă, oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru copii născuţi prematuri şi nou-născuţi în stare critică sau copii mici care suferă de insuficiență respiratorie, apnee, sau alte afecțiuni, cum ar fi tulburări cardiace congenitale. Acest ventilator mecanic susţine ventilaţia alveolară, prin generarea de presiune pozitivă pentru a umfla plămânii şi deschide alveolele suplimentar pentru îmbunătăţirea schimbului de gaze.
Parametrul |  |  | Specificația
Tip | Mobil, pe suport cu rotile |  | obligatoriu
Gama de control/setări | Volum total |  | diapazon min. 2-300 ml
| Fluxul inspirator |  | diapazon min. 1-30 l/min
| Stabilirea limitei de presiune |  | obligatoriu
| Nivelul de presiune |  | diapazon min. 1-55 cm H2O
| Frecvența respiratorie, rpm |  | diapazon min. 1-150
| Timp insir |  | diapazon min. 0.2-10 s | Informație adițională
| Timp expir |  | diapazon min. 0.2-20 s | 296 400 lei cu TVA
| Rata I:E |  | 1:4 la 4:1
| Pauza de inspir |  | diapazon min. 0.2-3 s
| Pauza de expir |  | diapazon min. 0.2-3 s
| FiO2, % |  | 21-100
| Buton pentru respirație manuală |  | obligatoriu
| CPAP/PEEP |  | diapazon min. 1-20 cm H2O
| Mecanism trigger |  | flux
| Conpensarea scurgerilor |  | obligatoriu
| Blocarea panoului de comandă |  | obligatoriu
Inspirație manuală |  |  | obligatoriu
Moduri de operare | Modul A/C | A/C Volum respirator | obligatoriu
|  | A/C presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul SIMV | SIMV volum respirator | obligatoriu
|  | SIMV presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul SIPAP/Spontan | SIPAP suport presiune | obligatoriu
| Modul Apnea-backup |  | obligatoriu
| Ventilație neinvazivă |  | obligatoriu
Monitorizare/afișare | Presiunea inspiratorie maximă |  | obligatoriu
| Presiunea medie în căile respiratorii |  | obligatoriu
| Presiunea PEEP |  | obligatoriu
| Volumul total |  | obligatoriu
| Monitorizarea FiO2 |  | obligatoriu
| Rata respiratorie |  | obligatoriu
| Timp inspir |  | obligatoriu
| Timp expir |  | obligatoriu
Alarme pacient | FiO2 mare/mic |  | obligatoriu
| Presiune inspir mare/mică |  | obligatoriu
| PIP mare |  | obligatoriu
| PEEP mare |  | obligatoriu
| Lipsă PEEP |  | obligatoriu
| Apnea |  | obligatoriu
| Presiune/ocluzie continuă ridicată |  | obligatoriu
| Inversare IE |  | obligatoriu
| Circuit respirator deconectat |  | obligatoriu
Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz |  | obligatoriu
| Lipsă alimentare electrică |  | obligatoriu
| Baterie descărcată |  | obligatoriu
| Eroare de sistem |  | obligatoriu
| Autodiagnostic |  | obligatoriu
Porturi I/O | Conector aer |  | obligatoriu
| Conector O2 |  | obligatoriu
| Port interfață PC |  | obligatoriu
Display | LCD sau LED |  | obligatoriu
Compresor de aer sau turbina internă |  |  | obligatoriu
Alimentarea | Electrică | Rețea 220 V, 50 Hz | obligatoriu
|  | Baterie internă | reîncărcabilă
|  | Timp operare baterie | ≥ 3 h
Accesorii | Circuite respiratorii | pediatrice | 2 seturi, să se indice codul produsului
|  | neonatale | 2 seturi, să se indice codul produsului
| mască respiratorie | pediatrice | 2 seturi, să se indice codul produsului
|  | neonatale | 2 seturi, să se indice codul produsului
| Umedificator, compatibil cu ventilatorul |  | da, (să se indice modelul)
Suport pe rotile | Să se indice modelul suportului oferit |  | modelul oferit
| Min. 4 rotile |  | obligatoriu
| Min. 2 roți cu frînă |  | obligatoriu
| Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii |  | obligatoriu
| Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare |  | obligatoriu
| Mîner pentru transportare |  | obligatoriu