## Лист1
Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)
Cod | 110310
Descriere | Ventilator neonatal, pediatric/terapie intensivă oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru copii născuţi prematuri şi nou-născuţi în stare critică sau copii mici care suferă de insuficiență respiratorie
Parametrul |  |  | Specificația
Tip | Mobil, pe suport cu rotile |  | obligatoriu
Tip pacient | neonatal, pediatric |  | obligatoriu
Gama de control/setări | Volum total |  | diapazon min. 2-300 ml
| Fluxul inspirator |  | diapazon min. 1-30 l/min
| Stabilirea limitei de presiune |  | obligatoriu
| Nivelul de presiune |  | diapazon min. 1-100 cm H2O
| Frecvența respiratorie, rpm |  | diapazon min. 1-150
| Timp insir |  | diapazon min. 0.2-10 s
| Rata I:E |  | 1:8 la 4:1
| FiO2, % |  | 21-100
| CPAP/PEEP |  | diapazon min. 1-40 cm H2O
| Suport presiune |  | diapazon min. 1-80 cm H2O
| Inhalator |  | obligatoriu | Informație adițională
| Mecanism trigger flux |  | diapazon min. 1-15 L/min. | 376 700 lei cu TVA
| Mecanism trigger presiune |  | diapazon min. 20 - 1 cmH20
| Conpensarea scurgerilor |  | obligatoriu
| Blocarea panoului de comandă |  | obligatoriu
Inspirație manuală |  |  | obligatoriu
Moduri de operare | Modul A/C | A/C Volum respirator | obligatoriu
|  | A/C presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul SIMV | SIMV volum respirator | obligatoriu
|  | SIMV presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul CPAP | nCPAP | obligatoriu
|  | CPAP, suport presiune (PS) | obligatoriu
| Modul Apnea--backup |  | obligatoriu
| Modul Bilevel/APRV |  | obligatoriu
| Modul de inghetarea a ecranului freez |  | obligatoriu
| Modul de aspiratie traheala |  | obligatoriu
| Ventilație neinvazivă, NIV |  | obligatoriu
Monitorizare/afișare | Presiunea inspiratorie maximă |  | obligatoriu
| Presiunea medie în căile respiratorii |  | obligatoriu
| Presiunea transpulmonara |  | obligatoriu
| Presiunea traheala |  | obligatoriu
| Complianta statica |  | obligatoriu
| Complianta dinamica |  | obligatoriu
| Rezistivitatea pulmonara |  | obligatoriu
| Presiunea PEEP |  | obligatoriu
| Volumul total |  | obligatoriu
| Volumul minutar |  | obligatoriu
| Volumul minutar spontan |  | obligatoriu
| Monitorizarea FiO2 |  | obligatoriu
| Rata respiratorie |  | obligatoriu
| Timp inspir |  | obligatoriu
| Complianța sistemului respirator |  | obligatoriu
| Grafice: Presiune/Volum |  | obligatoriu
| Flux/Volum |  | obligatoriu
| Presiune/flux |  | obligatoriu
| CO2 monitorizare |  | obligatoriu
| Scurgeri de sistem |  | obligatoriu
Alarme pacient | FiO2 mare/mic |  | obligatoriu
| Volum minutar mare/mic |  | obligatoriu
| Presiune inspir mare/mică |  | obligatoriu
| PIP mare |  | obligatoriu
| PEEP mare |  | obligatoriu
| Lipsă PEEP |  | obligatoriu
| Apnea |  | obligatoriu
| Presiune/ocluzie continuă ridicată |  | obligatoriu
| Rată respiratorie ridicată |  | obligatoriu
| Circuit respirator deconectat |  | obligatoriu
Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz aer, oxigen |  | obligatoriu
| Lipsă alimentare electrică |  | obligatoriu
| Baterie descărcată |  | obligatoriu
| Eroare de sistem |  | obligatoriu
| Autodiagnostic |  | obligatoriu
Porturi I/O | Conector aer |  | obligatoriu
| Conector O2 |  | obligatoriu
Display | LCD TFT sau LED |  | obligatoriu
| Mărimea |  | ≥ 12 inch
| Touchscreen |  | obligatoriu
Sursă de aer | Integrat în dispozitivului, tip turbină |  | obligatoriu
| Activare automată la absența presiunii de intrare a aerului |  | obligatoriu
Alimentarea | Electrică | Rețea 220 V, 50 Hz | obligatoriu
|  | Baterie internă | obligatoriu
|  | Tip baterie | reîncărcabilă
|  | Timp operare baterie | ≥ 0.5 h
Accesorii
Circuite respiratorii | pediatrice | tip reutilizabil, cu încălzire, cu capcană de apă | 2 set., să se indice codul produsului
| neonatale | tip reutilizabil, cu încălzire, cu capcană de apă | 2 set., să se indice codul produsului
| neonatale | de unică utilizare, cu încălzire | 10 set., să se indice codul produsului
Mască respiratorie | pediatrice | tip reutilizabil | 1 set., să se indice codul produsului
Umidificator | Indicați modelul oferit |  | model
| Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul |  | obligatoriu
| Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv |  | obligatoriu
Cameră de umidificare | pediatrice/neonatale | tip reutilizabil | 2 buc., să se indice codul produsului
Filtre antibacteriale | pediatrice | unică utilizare | 100 buc., să se indice codul produsului
| neonatale | unică utilizare | 100 buc., să se indice codul produsului
Senzor de debit | pediatrice/neonatale | tip reutilizabil | 2 buc., să se indice codul produsului
Plamăn de test | pediatrice | tip reutilizabil | 2 buc., să se indice codul produsului
| neonatale | tip reutilizabil | 2 buc., să se indice codul produsului
Suport pe rotile | Indicați modelul oferit |  | model oferit
| Min. 4 rotile |  | obligatoriu
| Min. 2 roți cu frînă |  | obligatoriu
| Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii |  | obligatoriu
| Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare |  | obligatoriu
| Mîner pentru transportare |  | obligatoriu