## Лист1
Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)
Cod | 110320
Descriere | Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienţii care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistenţă, menţinînd o ventilare adecvată.
Parametrul |  |  | Specificația
Tip | Mobil, pe suport cu rotile |  | obligatoriu
Tip pacient | Adult, pediatric |  | obligatoriu
Gama de control/setări | Volum total |  | diapazon min. 20-2,000 mL
| Flux inspir |  | diapazon min. 6-180 L/min
| Presiune inspir |  | diapazon min. 1-80 cm H2O
| Rata respiratorie |  | diapazon min. 1-100 rpm
| Timp inspir |  | diapazon min. 0-3 s.
| Rata I:E |  | 1:4 la 4:1
| FiO2, % |  | 21-100
| Buton pentru respirație manuală |  | obligatoriu | Informație adițională
| PEEP/CPAP |  | diapazon min. 0-45 cm H2O | 252 660 lei cu TVA
| Suport presiune |  | diapazon min. 0-45 cm H2O
| Mecanism triger |  | Presiune
Flux
| Ajustarea presiunii pantă/rampă |  | obligatoriu
| Funcția suspin |  | obligatoriu
| Buton 100 % O2 |  | obligatoriu
| Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 |  | 2 min
| Blocarea panoului de control |  | obligatoriu
Moduri de operare | Modul A/C | A/C Volum respirator | obligatoriu
|  | A/C presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul SIMV | SIMV volum respirator | obligatoriu
|  | SIMV presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul CPAP | CPAP, CPAP/suport presiune (PS) | obligatoriu
| Modul Apnea-backup |  | obligatoriu
| Ventilație neinvazivă, NIV |  | obligatoriu
Parametri monitorizați/afișați | Presiunea inspiratorie maximă |  | obligatoriu
| Presiunea medie în căile respiratorii |  | obligatoriu
| Presiunea PEEP |  | obligatoriu
| Volumul total |  | obligatoriu
| Monitorizarea FiO2 |  | obligatoriu
| Rata respiratorie |  | obligatoriu
| Timp inspir |  | obligatoriu
| Timp expir |  | obligatoriu
| Rata I:E |  | obligatoriu
| Volumul minutar spontan |  | obligatoriu
Alarme pacient | FiO2 mare/mic |  | obligatoriu
| Volum minutar mare/mic |  | obligatoriu
| Presiune inspir mare/mică |  | obligatoriu
| PIP mare |  | obligatoriu
| PEEP mare |  | obligatoriu
| Lipsă PEEP |  | obligatoriu
| Apnea |  | obligatoriu
| Presiune/ocluzie continuă ridicată |  | obligatoriu
| Inversare IE |  | obligatoriu
| Circuit respirator deconectat |  | obligatoriu
Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz |  | obligatoriu
| Lipsă alimentare electrică |  | obligatoriu
| Baterie descărcată |  | obligatoriu
| Eroare de sistem |  | Sensor decalibrat, scurgere prin valve
| Autodiagnostic |  | obligatoriu
Interfața | Raportarea alarmelor și starea pacientului | Afișare pe display | obligatoriu
|  | Posibilitatea conectării în rețea centralizată | obligatoriu
Display | LCD TFT |  | obligatoriu
| Mărimea |  | ≥ 12 inch
Compresor de aer sau turbină integrat în dispozitiv |  |  | obligatoriu
Alimentare | Pneumatică | Gazele comprimate | aer, O2
|  | Presiunea în rețea | 3 - 6 bar
| Electrică | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu
|  | Baterie internă reîncărcabilă | obligatoriu
|  | Timp operare baterie | ≥ 1 h
Accesorii | Circuit respiratoriu tip reutilizabil | Adult | 2 set., să se indice codul produsului
| Mască respiratorie tip reutilizabilă | Adult | 2 set., să se indice codul produsului
| Umidificator | Indicați modelul oferit | model
|  | Cameră de umidificare tip reutilizabilă | 1 set., să se indice codul produsului
|  | Compatibil cu ventilatorul | obligatoriu
Suport pe rotile | Să se indica modelul oferit |  | model
| Min. 4 rotile |  | obligatoriu
| Min. 2 roți cu frînă |  | obligatoriu
| Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii |  | obligatoriu
| Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare |  | obligatoriu
| Mîner pentru transportare |  | obligatoriu