## Лист1
Ventilator transport Adult (caracteristici de bază)
Cod | 110340
Descriere | Ventilatorul de transport este destinat pentru a lua locul ventilaţiei manuale sau "ambalare" în situaţii de urgenţă sau de transport.
Parametrul |  |  | Specificația
Tip pacient |  |  | Adult
Game control/setări |  | Volum total | diapazon min. 100-1,000
|  | Flux inspir | > 60 L/min
|  | Nivelul de presiune | obligatoriu | Informație adițională
|  | Presiune în rampe | obligatoriu | 380 435 lei cu TVA
|  | Rata respiratorie | diapazon min. 1-60 rpm
|  | Timp inspir | diapazon min. 0-2 s
|  | Rata I:E | 1:1 to 1:3
|  | FiO2, % | diapazon min. 40-100
|  | PEEP, cm H2O | diapazon min. 0-20
|  | Suport presiune | obligatoriu
|  | Mecanism trigger | Flux sau presiune
Moduri de operare | Modul A/C | A/C după volum respirator | obligatoriu
|  | A/C după după presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul SIMV | SIMV volum respirator | obligatoriu
|  | SIMV presiune respiratorie | obligatoriu
|  | SIMV suport presiune | obligatoriu
| Modul SIPAP/spontan | CPAP suport presiune | obligatoriu
| Ventilație neinvazivă |  | obligatoriu
| Modul Apnea-backup |  | obligatoriu
Monitorizări/afișări | Presiune inspiratorie de maximă |  | obligatoriu
| Presiunea PEEP |  | obligatoriu
| Volum total |  | obligatoriu
| Rata respiratorie |  | obligatoriu
| Timp inspir |  | obligatoriu
Alarme pacient | Presiune inspiratorie joasă |  | obligatoriu
| Presiune mare |  | obligatoriu
| Presiune/ocluzie continuă mare |  | obligatoriu
| Circuit respirator deconectat |  | obligatoriu
Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz |  | obligatoriu
| Lipsă alimentare electrică |  | obligatoriu
| Eroare sistem |  | obligatoriu
| Baterie descărcată |  | obligatoriu
| Autodiagnostic eșuat |  | obligatoriu
Display | LCD TFT sau LED |  | obligatoriu
Alimentare electrică | Rețeaua electrică | 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Baterie internă |  | obligatoriu
|  | Timp de operare | 2 h
Greutatea totală a ventilatorului cu accesorii |  |  | ≤ 8 kg
Accesorii
Circuite respiratorii | adult | tip reutilizabil | 2 set., să se indice codul produsului
Mască respiratorie | adult | tip reutilizabil | 2 set., să se indice codul produsului
Filtre antibacteriale | adult | unică utilizare | 100 buc., să se indice codul produsului
Senzor de debit | adult | tip reutilizabil | 2 buc., să se indice codul produsului
Plamăn de test | adult | tip reutilizabil | 1 buc., să se indice codul produsului
Suport | suport pentru fixarea ventilatorului de brancadă |  | obligatoriu
Butelie de oxigen | cu reductor și manometru, volumul min. 2 litri |  | 2 buc., să se indice codul produsului