## Лист1
Ventilator transport Adult, pediatric, neonatal (caracteristici avansate)
Cod | 110350
Descriere | Ventilatorul de transport este destinat pentru a lua locul ventilaţiei manuale sau "ambalare" în situaţii de urgenţă sau de transport.
Parametrul |  |  | Specificația
Tip pacient |  |  | Adult, pediatric, neonatal
Game control/setări |  | Volum total | diapazon min. 15-1,000
|  | Flux inspir | >60 L/min
|  | Nivelul de presiune | diapazon min. 0-80 cm H2O | Informație adițională
|  | Presiune în rampe | obligatoriu | 382340,4 lei cu TVA
|  | Rata respiratorie | diapazon min. 1-100 rpm
|  | Timp inspir | diapazon min. 0.1-2 s.
|  | Rata I:E | 1:1 to 1:8
|  | FiO2, % | 21-100
|  | PEEP, cm H2O | diapazon min. 0-20
|  | Suport presiune | diapazon min. 0-45 cm H2O
|  | Mecanism trigger | Flux sau presiune
|  | Blocare panou de control | obligatoriu
Moduri de operare | Modul A/C | A/C după volum respirator | obligatoriu
|  | A/C după după presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul SIMV | SIMV volum respirator | obligatoriu
|  | SIMV presiune respiratorie | obligatoriu
|  | SIMV suport presiune | obligatoriu
| Modul SIPAP/spontan | CPAP suport presiune | obligatoriu
| Ventilație neinvazivă |  | obligatoriu
| Modul Apnea-backup |  | obligatoriu
Monitorizări/ afișări | Presiune inspiratorie de maximă |  | obligatoriu
| Presiunea medie în căile respiratorii |  | obligatoriu
| Presiunea PEEP |  | obligatoriu
| Volum total |  | obligatoriu
| Volum minutar |  | obligatoriu
| FiO2 |  | obligatoriu
| Rata respiratorie |  | obligatoriu
| Timp inspir |  | obligatoriu
| Timp expir |  | obligatoriu
| Rata IE |  | obligatoriu
Alarme pacient | FiO2 mare/mic |  | obligatoriu
| Volum minutare mare/mic |  | obligatoriu
| Presiune inspiratorie joasă |  | obligatoriu
| Presiune mare |  | obligatoriu
| Lipsă PEEP |  | obligatoriu
| PEEP mare |  | obligatoriu
| Apnea |  | obligatoriu
| Presiune/ocluzie continuă mare |  | obligatoriu
| Inversare IE |  | obligatoriu
| Rata respiratorie ridicată |  | obligatoriu
| Circuit respirator deconectat |  | obligatoriu
Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz |  | obligatoriu
| Lipsă alimentare electrică |  | obligatoriu
| Eroare sistem |  | obligatoriu
| Baterie descărcată |  | obligatoriu
| Autodiagnostic eșuat |  | obligatoriu
Display | Touchscreen sau LCD TFT sau LED |  | obligatoriu
Alimentare electrică | Rețeaua electrică | 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Baterie internă | Timp de operare | 3 h
Greutatea ventilatorului |  |  | ≤ 8 kg
Accesorii
Circuite respiratorii | adult | tip reutilizabil | 2 set., codul produsului
| pediatrice | tip reutilizabil | 2 set., codul produsului
| neonatale | tip reutilizabil | 1 set., codul produsului
Mască respiratorie | adult | tip reutilizabil | 2 set., codul produsului
| pediatrice | tip reutilizabil | 2 set., codul produsului
| neonatale | tip reutilizabil | 1 set., codul produsului
Umidificator | Umidificator cu mentinerea temperaturi si umidificarea aerului în regim automa, Compatibil cu ventilatorul |  | modelul oferit
| Minim două regimuri de funcționare: invaziv și neinvaziv |  | obligatoriu
| Suport pentru fixarea umidificatorului de brancadă |  | obligatoriu
Cameră de umidificare | pediatrice/neonatale | tip reutilizabil | 1 buc., codul produsului
Filtre antibacteriale | adult | unică utilizare | 100 buc., codul produsului
| pediatrice | unică utilizare | 100 buc., codul produsului
| neonatale | unică utilizare | 50 buc., codul produsului
Senzor de debit | adult/pediatrice | tip reutilizabil | 2 buc., codul produsului
| neonatale | tip reutilizabil | 2 buc., codul produsului
Plamăn de test | adult/pediatrice | tip reutilizabil | 1 buc., codul produsului
| neonatale | tip reutilizabil | 1 buc., codul produsului
Suport | suport pentru fixarea ventilatorului de brancadă |  | obligatoriu
Geantă de transportare | geanta să fie dotată cu diviziuni și buzunare pentru toate accesoriile necesare |  | obligatoriu
Butelie de oxigen | cu reductor și manometru, volumul min. 2 litri |  | 2 buc. , codul produsului