## Sheet1
Ventilator Portabil pentru ambulanta
Cod | 110360
Descriere | Ventilator Portabil - potrivit pentru urgente,tratament pe durata transportarii pacientului.
Parametru |  |  | Specificație
Gama de control/setări | Volum total |  | diapazon min. 20-2,000 mL
| Flux inspir |  | diapazon min. 1-170 L/min
| Presiune inspir |  | diapazon min. 0-80 cm H2O
| Rata respiratorie |  | diapazon min. 1-120 rpm
| Timp inspir |  | diapazon min. 0-3 s. | Informație adițională
| Timp expir |  | diapazon min. 1 la 8 s. | 320 000 lei cu TVA
| Rata I:E |  | 1:1 to 1:4
| Pauză la inspir |  | diapazon min. 0-3 sec.
| FiO2, % |  | 21-100
| PEEP/CPAP |  | diapazon min. 0-45 cm H2O
| Mecanism triger |  | Presiune, flux
Moduri de operare | Modul A/C | A/C după volum respirator | obligatoriu
|  | A/C după după presiune respiratorie | obligatoriu
| Modul SIMV | SIMV volum respirator | obligatoriu
|  | SIMV presiune respiratorie | obligatoriu
|  | SIMV suport presiune | obligatoriu
| Modul SIPAP/spontan | CPAP suport presiune | obligatoriu
| Ventilație neinvazivă |  | obligatoriu
| Modul Apnea-backup |  | obligatoriu
Monitorizări/afișări | Presiune inspiratorie de maximă |  | obligatoriu
| Presiunea PEEP |  | obligatoriu
| Volum total |  | obligatoriu
| Rata respiratorie |  | obligatoriu
| Timp inspir |  | obligatoriu
Alimentare gaz | O2 medical |  | obligatoriu
| Sistem conducte/Rezervor |  | obligatoriu
Rezervor | Volum |  | ≥ 2l
| Reductor |  | obligatoriu
Volumul de respirație | Reglabil, continuu |  | diapazon min. 1-20 l/min
Greutatea ventilatorului |  |  | ≤ 7 kg
Alarme pacient | Presiune inspiratorie joasă |  | obligatoriu
| Presiune mare |  | obligatoriu
| Circuit respirator deconectat |  | obligatoriu
Alarme echipament | Lipsă alimentare gaz |  | obligatoriu
| Baterie descărcată |  | obligatoriu
Display | LCD sau LED |  | obligatoriu
Alimentare electrică | Rețeaua electrică | 12/24V DC, 220V | obligatoriu
| Baterie internă | Timp de operare | ≥ 3 h