## Sheet1
Laringoscop adult pentru intubatii dificile
Cod | 110620
Descriere | Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc.
Parametru | Specificaţie
Lamele laringoscop | oțel inoxidabil mat | obligatoriu | Informație adițională
| tip pacient | adult | 26 544 lei cu TVA
| iluminare | fibră optică
| Lamele tip Flaplight | obligatoriu
| mărimea 2 | obligatoriu
| mărimea 3 | obligatoriu
| mărimea 4 | obligatoriu
| autoclavabile la 134℃, 5min. | obligatoriu
| ≥ 2000 ciluri de sterilizare | obligatoriu
Maner laringoscop | fabricat din metal cromat sau AISI 304/316 | obligatoriu
| fixarea rapidă a lamelelor | obligatoriu
| bec cu instalarea în mîner | obligatoriu
| diametru mîner standart: 28mm, ±2mm | obligatoriu
| acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore | obligatoriu
Bec | LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux | obligatoriu
| lumină albă sau neutră | obligatoriu
Accesorii
Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile | de la priza de perete 220V, 50Hz | obligatoriu, să se indice codul produsului
Acumulator reîncărcabil | 1 buc. | obligatoriu, să se indice codul produsului
Trusă | trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectația lamelelor solicitate | obligatoriu, să se indice codul produsului