## Sheet1
Unitate stomatologică (fără braţ asistentă)
Cod | 120100
Descriere |  | Reprezintă echipamentul stomatologic esenţial pentru igiena dentară şi tratament stomatologic
Parametrul |  |  | Specificaţia
Scaun stomatologic |  | Unghi de înclinare | de la 120°pînă la 180°
|  | Tetieră | reglabilă
|  | Urcare/ coborîre | ≥ 30 cm
|  | Greutate maximă | ≥ 150 kg
|  | Comandă | pedală | Informație adițională
|  | Suprafaţa | rezistentă la prelucrarea chimică | 104 035 lei cu TVA
|  | Programe de poziţionare | minim 3
|  | Accesorii | cotiere
Scaun medic |  | Suprafaţa | rezistentă la prelucrarea chimică
|  | Sarcina maximă | ≥ 150kg
|  | Înălţime | reglabilă
|  | Suport spate | reglabil
|  | Suport picior | obligatoriu
Masa dentistului |  | Turbină | obligatoriu
|  | Seringă cu 3 căi | apa, aer, spray
vîrf angulat 90⁰, detaşabil
|  | Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED | obligatoriu
|  | Micromotor electric | obligatoriu
|  | Piesă contraughi | obligatoriu
Bloc hidraulic |  | Bol din ceramică sau sticlă detaşabil | obligatoriu
|  | Clătitor | obligatoriu
|  | Filtru pentru impurităţi | obligatoriu
|  | Posibilitatea programarii volumului de apă | obligatoriu
Turbină dentară |  | Sistem buton la schimbul borului | obligatoriu
|  | Presiune de lucru | de la 2.5 pînă la 2.7 bar
|  | Sursa de lumină | LED
|  | Răcire apă/aer | minim 3 orificii separate
|  | Rotaţii | ≥300000 rot/mon
Piesă contraunghi |  | Rotaţii | ≥40000 rot/min
|  | Adaptabilă la micromotor | obligatoriu
|  | Autoclavabilă | obligatoriu
|  | Schimbarea frezei | buton
|  | Răcire apa/aer | minim 3 orificii separate
Sursa de lumină |  | Poziţii 2 | ≥ 4000 Lux
de la 30 000 lux
conectarea / deconectarea prin senzor
|  | Axa de rotaţie | ≥3
|  | Unghi de iluminare | reglabilă
|  | Înălţime | reglabilă
|  | Tip lumină | alb/rece
Detartror (scaler) |  | 5 vîrfuri cu iluminare LED | obligatoriu
|  | Mîner detaşabil, autoclavabil | obligatoriu
|  | Frecvenţa de lucru | 25 pînă la 31 KHz
|  | Intensitate | reglabilă
|  | Tip vîrfuri | ≥ 4
Compresor |  | Fără ulei | obligatoriu
|  | Putere | ≥1,5kw
Revenirea automată la poziţia iniţială |  |  | obligatoriu
Control multifuncţional de la picior |  |  | mobil
Tensiune |  |  | 220-240V
Frecvenţa |  |  | 50-60 Hz