## Sheet1
Unitate dentară (fără fotoliul pacientului, scaunul dentistului și sursă de lumină)
Cod | 120130
Descriere | Reprezintă echipamentul dentar esenţial pentru efectuarea tratamentului stomatologic
Parametrul |  | Specificaţia
Masa dentistului | Turbină | obligatoriu | Informație adițională
| Seringă cu 3 căi | apă, aer, spray | 54000 lei cu TVA
vîrf angulat 90⁰, detaşabil
| Scaler cu minim 5 vîrfuri cu iluminare LED | obligatoriu
| Micromotor electric | obligatoriu
| Piesă contraughi | obligatoriu
Braţ asistentă | Aspirator de salivă | 2 furtunuri
Bloc hidraulic | Bol detaşabil | obligatoriu
| Clătitor | obligatoriu
| Filtru pentru impurităţi | obligatoriu
| Posibilitatea programării volumului de apă | obligatoriu
Turbină dentară | buton pentru schimbul borului | obligatoriu
| Presiune de lucru | de la 5 pînă la 8 bar
| Sursa de lumină | LED
| Răcire apă/aer | minim 3 orificii separate
| Rotaţii | ≥300000 rot/min
Piesă contraunghi | Rotaţii | ≥40000 rot/min
| Adaptabilă la micromotor | obligatoriu
| Autoclavabilă | obligatoriu
| Schimbarea frezei | buton
| Răcire apă/aer | minim 3 orificii separate
Detartror (scaler) | 5 vîrfuri cu iluminare LED | obligatoriu
| Mîner detaşabil, autoclavabil | obligatoriu
| Frecvenţa de lucru | 25 pînă la 31 KHz
| Intensitate | reglabilă
| Tip virfuri | ≥ 4
Compresor | Fără ulei | obligatoriu
| Putere | ≥1,5kw
Comanda de oprire urgentă |  | obligatoriu
Control multifuncţional de la picior |  | mobil
Tensiune |  | 220-240V
Frecvenţa |  | 50-60 Hz