## Лист1
Lampă pentru examinare (caracteristici de baza)
Cod | 130100
Descriere | Lampă de examinare cu braț flexibil sau articulat pe suport mobil
Alimentare | 220V, 50Hz.
Dimensiunea cîmpului luminous | ≥ 120 mm
Temperatura culorii | 4000 - 5500 K
Cu înălțime reglabilă | 1500-1800 mm (diapazon)
Suport | cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala
Baza | cu acoperire anticorozivă
Tehnologia | Iluminarea bazată pe tehnologia LED | Informație adițională
Timpul de viață a LED-urilor | ≥ 50 000 h | 6 100 lei cu TVA
Braț flexibil | obligatoriu
Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm | minim 35 000 lux
Mobil pe suport cu minim 5 roți | obligatoriu