## Лист1
Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii)
Cod | 130110
Descriere | Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil
Alimentare | 220V, 50Hz.
Dimensiunea cîmpului luminous | ≥ 150 mm
Temperatura culorii | 4000 - 5500 K
Ajustarea intensității luminii | obligatoriu
Cu înălțime reglabilă | diapazon minim 1400-1900 mm
Suport | cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala
Baza | cu acoperire anticorozivă | Informație adițională
Tehnologia | Iluminarea bazată pe tehnologia LED | 7640lei cu TVA
Timpul de viață a LED-urilor | ≥ 50 000 h
Braț articulat | obligatoriu
Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm | minim 60 000 lux
Mobil pe suport cu minim 5 roți | obligatoriu
Mîner pentru ajustarea înclinarii reflectorul lămpii | obligatoriu