## Лист1
Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate)
Cod | 130120
Descriere | Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil
Alimentare | 220V, 50Hz.
Dimensiunea cîmpului luminous | ≥ 180 mm
focusabil
Indexul de culoare, Ra | ≥ 95
Temperatura culorii | 4000 - 5500 K
Ajustarea intensității luminii | obligatoriu
Cu înălțime reglabilă | diapazon minim 1200-1900 mm
Distanța de lucru | diapazon minim 800 - 1400 mm | Informație adițională
Suport | cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala | 70 000 lei cu TVA
Baza | cu acoperire anticorozivă
Tehnologia | Iluminarea bazată pe tehnologia LED
Timpul de viață a LED-urilor | ≥ 50 000 h
Creșterea temperaturii în cîmpul luminos | ≤ 1 grad
Braț articulat | obligatoriu
Nivelul de iluminare la distanță de 1 m | minim 80 000 lux
Mobil pe suport cu minim 5 roți | obligatoriu
Mîner pentru ajustarea înclinarii reflectorul lămpii | obligatoriu