## Cod spre publicare
Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii)
Cod | 130210
Descriere | Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan
Parametrul |  | Specificația
Caracterisitici tehnice | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | obligatoriu
| Numărul de sateliți | 1 | Informație adițională
| Temperatura culorii | 4,500, ±500 K | 140 000 lei cu TVA
| Reglarea intensității luminei | obligatoriu
| Indexul de culoare | ≥ 95
Dimensiunea cîmpului, cm | Diametrul ajustabil la 1 m distanță | diapazon minim 24 - 33 cm
| Adîncimea | ≥ 80 cm
| Distanța de lucru | 0.7-1.5 m
| Nivelul de iluminare la 1 m distanță | ≥ 160 000 lux
Rotația |  | 360 grade
Ajustare pe verticală, cm |  | ≥ 70
Cresterea temperaturii în campul operator |  | < 1º C
Alimentarea | Rețeaua electrică | 220V, 50Hz
Durata medie de viaţă a LED-urilor |  | min. 50 000h
Mînere |  | detașabile sterilizabile
Panou de control |  | integrat în lampa principal
Înălţimea podului |  | 3-4 m