## Cod spre publicare
Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)
Cod | 130220
Descriere | Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan
Parametrul |  | Specificația
Caracterisitici tehnice | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | obligatoriu
| Numărul de sateliți | 1 | Informație adițională
| Temperatura culorii | reglabil min. 3000 - 5000K | 109885lei cu TVA
reglabilă
| Reglarea intensității luminii | obligatoriu
| Indexul de culoare | ≥ 95
Dimensiunea cîmpului, cm | Focusabil motorizat de la panoul de control | obligatoriu
| Diametrul ajustabil la 1 m distanță | diapazon minim 24 - 33 cm
| Adîncimea | ≥ 80 cm
| Distanța de lucru | 0.7-1.5 m
| Nivelul de iluminare la 1 m distanță | ≥ 160 000 lux
Rotația |  | 360 grade
Ajustare pe verticală, cm |  | ≥ 80
Cresterea temperaturii în campul operator |  | <1º C
Alimentarea | Rețeaua electrică | 220V, 50Hz
Durata medie de viaţă a LED-urilor |  | min. 50 000 h
Mişcarea capului luminos |  | ≥ 4 grade de libertate
Mînere |  | detașabile sterilizabile
Panou de control |  | integrat în lampa principal
Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video |  | da
Înălţimea podului |  | 3-4 m