## Cod spre publicare
Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)
Cod | 130230
Descriere | Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți
Parametrul |  | Specificația
Caracterisitici tehnice | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | obligatoriu
| Numărul de sateliți | 2 | Informație adițională
| Temperatura culorii | 4,500 ±500 K | 180 000 lei cu TVA
| Indexul de culoare | > 95
Dimensiunea cîmpului, cm | Diametrul ajustabil la 1 m distanță | min. 24-32 cm
| Adîncimea | ≥ 80 cm
| Distanța de lucru | 0.7-1.5 m
| Nivelul de iluminare la 1 m distanță | satelitul nr.1 ≥ 130 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 130 000 lux
Rotația |  | 330 grade
Ajustare pe verticală, cm |  | ≥ 70
Cresterea temperaturii în campul operator |  | <1º C
Alimentarea | Rețeaua electrică | 220V, 50Hz
Durata medie de viaţă a LED-urilor |  | min. 50000 h
Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2 |  | da, sterilizabil
Panou de control |  | integrat în lampa principal
Înălţimea podului |  | 3-4 m