## Cod spre publicare
Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)
Cod | 130250
Descriere | Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți
Parametrul |  | Specificația
Caracterisitici tehnice | Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) | obligatoriu
| Numărul de sateliți | 2 | Informație adițională
| Temperatura culorii | reglabil min. 3000 - 5000K | 197155lei cu TVA
reglabilă
| Reglarea intensității luminei | obligatoriu
| Indexul de culoare | ≥ 95
Dimensiunea cîmpului, cm | Focusabil motorizat de la panoul de control | obligatoriu
| Diametrul ajustabil la 1 m distanță | diapazon minim 24 - 33 cm
| Adîncimea | ≥ 80 cm
| Distanța de lucru | 0.7-1.5 m
| Nivelul de iluminare la 1 m distanță | satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux
Rotația |  | 360 grade
Ajustare pe verticală, cm |  | ≥80
Cresterea temperaturii în campul operator |  | <1º C
Alimentarea | Rețeaua electrică | 220V, 50Hz
Durata medie de viaţă a LED-urilor |  | min. 50000 h
Mişcarea capului luminos |  | ≥ 4 grade de libertate
Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2 |  | da, sterilizabil
Panou de control |  | integrat în lampa principal
Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video |  | obligatoriu
Înălţimea podului |  | 3-4 m