## Sheet1
Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii)
Cod | 130270
Descriere | Lampă de fototerapie UV pentru a scădea nivelul de bilirubină în sînge la nou-născuți, prematuri
Tip pacient | nou-născut, prematur
Mobilă | obligatoriu
Troleu stabil cu min. 4 roți cu frînă | obligatoriu
Acoperire anticorozivă | obligatoriu
Înălțime ajustabilă | ≥ 140-160 mm
Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare | obligatoriu
Unghi de iradiere la 90 grade | obligatoriu | Informație adițională
Tipul sursei lumină | LED albastru
Lungimea de undă, nm | ≥ 450-470nm | 34260 cu TVA
Nivele de iradiere | ≥ 2, (normal, intensiv)
Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal | ≥ 30 µW / cm2/ nm
Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv | ≥ 55 µW / cm2 / nm
Suprafața de iradiere la 30 cm | ≥ 50x20 cm
Durata de viață a sursei de lumină | ≥ 50 000 ore
Contor de timp digital | obligatoriu
Tensiune de alimentare | 220 V, 50 Hz