## Лист1
Aspirator urgențe
Cod | 130320
Descriere | Aspiratoarele portabile de urgenţă alimentate cu baterii care sînt utilizate în situaţii de urgenţă în afecţiuni ale căilor respiratorii în spitale şi în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgenţă sunt utilizate pentru a elimina secreţii, sînge, vomă care obstrucţionează căile respiratorii ale pacientului şi păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică.
Parametru |  | Specificaţia | Informație adițională
Vas colector | Capacitatea | ≥ 1,000 (1 L) | 11950lei cu TVA
| Protecție la umplere | obligatoriu
| Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului | obligatoriu
| Reutilizabil | obligatoriu
Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv |  | obligatoriu
Vacuum | Rata, mm Hg | 0 la ≥ 600
| Rata de flux la vacuum maxim, l/min. | ≥ 36
Reglator aspirație |  | da
Baterie internă reutilizabilă |  | obligatoriu
Timp de lucru la vacuum maxim |  | ≥ 60 min
Semnal baterie descărcată |  | acustic
vizual
Greutatea totală inclusiv accesoriile |  | ≤ 6 kg
Tensiunea de alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii
Filtru antibacterian |  | 15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit
Vas colector | Reutilizabil | 1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit