## Лист1
Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza)
Cod | 130330
Descriere | Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mm Hg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului.
Parametru |  | Specificația
Vacuum | Limita maximă | ≥ 600 mm Hg | 15 995lei cu TVA
| Rata de flux, l/min. | ≥ 36
| Reglator aspirație | obligatoriu
Nivelul de zgomot, dBA |  | ≤ 70 dBA
Vas colector | Material | excepție sticla
| Numărul | 1 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)
| Capacitatea, L | ≥ 2 L
| Protecție la umplere | obligatoriu
| Vas tip reutilizabil | obligatoriu
Aspirator mobil pe suport cu rotile |  | ≥ 4 roti
Roti cu frina |  | da, ≥ 2 buc.
Tensiunea de alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Baterie internă reutilizabilă |  | obligatoriu
Timp operare |  | ≥ 1 h
Accesorii
Filtru antibacterian |  | 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)