## Лист1
Aspirator chirurgical (performanță avansată)
Cod | 130350
Descriere | Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea chirurgului.
Parametru |  | Specificația
Vacuum | Limita maximă | ≥ 670 mmHg
| Rata de flux, l/min. | ≥ 80 l/min | Informație adițională
| Indicator vacuum | da, eroarea ≥±5% | 17470 lei cu TVA
| Reglator aspirație | obligatoriu
Nivelul de zgomot, dBA |  | ≤ 50 dBA
Vas colector | În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector | obligatoriu
| Selector mecanic de vas | obligatoriu
| Numărul vaselor | 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)
| Capacitatea, L | ≥ 4 L
| Protecție la umplere pentru fiecare vas | obligatoriu
| Vas tip reutilizabil | obligatoriu
Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit) | Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecaniz de fixare a tubului de aspirarea | obligatoriu
| Suport cu rotile | ≥ 4 roti
| Roti cu frina | da, ≥ 2 buc.
| Mîner pentru transportare | obligatoriu
Accesorii | Pedală de pornire/oprire a aspirației | obligatoriu
| Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Filtru antibacterian | 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)
Tensiunea de alimentare |  | 220 V, 50 Hz