## Лист1
Defibrilator extern, semiautomat
Cod | 130400
Descriere | Defibrilator semiautomat cu analiză ECG, încarcare automata și descărcare activată de operator. Defibrilatoarele externe semiautomate se utilizează în secţiile de medicină urgentă sau de către poliţie şi pompieri – personalul care este responsabil pentru urgenţe medicale.
Parametrul |  | Specificația
Defibrilator | Tip | semiautomat
| Acțiune manuală | obligatoriu | Informație adițională
| Acțiune automată | obligatoriu | 54 000 lei cu TVA
| Ghidare vocală în română sau rusă | obligatoriu
| Categorie de pacient: Adult și Pediatric | obligatoriu
| Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric | obligatoriu
| Secvențe de energie pacient Adult | ≥ 100 J
| Secvențe de energie pacient Pediatric | ≥ 10 J
| Energia maximală de descărcare | ≥ 300 J
| Forma de undă la ieșire | bifazică
| Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) | obligatoriu
| Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) | obligatoriu
Display | Afișare semnal ECG | obligatoriu
| Afișare ritm cardiac | obligatoriu
| Afișare erori | obligatoriu
| Afișare mesaje informative | obligatoriu
Analiza semnalului ECG | Automată | obligatoriu
| Timpul de analiză | < 15 s
Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor | Ritmului cardiac diapazon | diapazon min. 30 - 300 BPM
| Acuratețea | ± 1 BPM
Autotestare zilnică, săptămînal, lunar |  | obligatoriu
Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare |  | < 10 s
Baterie | Tip reîncărcabil | obligatoriu
| Timp de operare | > 200 de descărcări sau 4 ore continui de monitorizare a ECG
Greutate |  | ≤ 4.5 kg
Alimentare electrică |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii
Electrozi defibrilare | adult, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării | ≥ 3 set., să se indice codul produsului
| pediatric, de unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării | ≥ 3 set., să se indice codul produsului
Hîrtie pentru imprimantă | doar în cazul dacă defibrilatorul este dotat cu imprimantă | ≥ 3 buc., să se indice codul produsului
Geantă de transport/depozitare defibrilator | geanta să fie prevăzută pentru transportarea și depozitarea defibrilatorului. Să fie dotată cu buzunare pentru toate accesoriile | da, să se indice codul produsului