## Лист1
Defibrilator extern, automat
Cod | 130410
Descriere | Defibrilator automat cu analiză ECG, încarce automat. Defibrilatoarele externe automate se utilizează în secţiile de medicină urgentă sau de către poliţie şi pompieri – personalul care este responsabil pentru urgenţe medicale. De asemenea poate fi utilizat și de oamenii de rînd în hol, secția de internare.
Parametrul |  | Specificația
Defibrilator | Tip | automat
| Ghidare vocală în română sau rusă | obligatoriu | Informație adițională
| Energia maximală de descărcare | ≥ 300 J | 47120 lei cu TVA
| Categorie de pacient: Adult și Pediatric | obligatoriu
| Secvențe de energie repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric | obligatoriu
| Detectare automată a tipului de pacient: Adult și Pediatric | obligatoriu
| Forma de undă la ieșire | bifazică
| Indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) | obligatoriu
| Ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR) | obligatoriu
Indicatori vizuali și auditivi | Ton a ritmului cardiac | obligatoriu
| Erori tehnice | obligatoriu
| Starea tehnică de funcționare a dispozitivului | obligatoriu
Analiza semnalului ECG | Automată | obligatoriu
| Timpul de analiză | < 15 s
Autotestare zilnică, săptămînal, lunar |  | obligatoriu
Indicator statut dispozitiv fara al scoate din dulap |  | obligatoriu
Timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare |  | < 10 s
Baterie | Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită | obligatoriu
| Indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria | obligatoriu
| Timp de operare | ≥ 200 de descărcări la energia maximă
Greutate |  | ≤ 3 kg
Accesorii
Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării | ≥ 2 set., (codul produsului)
| Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării | ≥ 2 set., (codul produsului)
Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului | Boxă de urgență | da, se se prezinte codul sau modelul oferit
| Ușă frontală transparentă dotat cu mîner | obligatoriu
| Simbolul international și inscripția AED pe cutie | obligatoriu