## Лист1
Defibrilator extern, manual (caracteristici medii)
Cod | 130430
Descriere | Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază
Parametrul |  |  | Specificația
Defibrilator | Selectarea energiei |  | adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut
| Controlul padelelor | Selectarea energiei | obligatoriu
|  | Încărcare energiei | obligatoriu | Informație adițională
|  | Descărcarea energiei | obligatoriu | 107070lei TVA
| Forma de undă la ieșire |  | bifazic
| Sincronizator |  | obligatoriu
Regim de operare | Defibrilare manuală |  | obligatoriu
| Defibrilare Automată ( AED) |  | obligatoriu
Display | Mărimea display |  | ≥ 6 inch
| TFT LCD color, LED |  | obligatoriu
| Rezoluția |  | ≥ 640 x 480 pix.
| Afișarea derivațiilor bipolare |  | I, II, III
| Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor |  | obligatoriu
| Afișarea ritmului cardiac |  | obligatoriu
| Alarme ale ritmului cardiac |  | obligatoriu
| Frecvența de lucru |  | diapazon min. 0.05-100 Hz
Modul ECG | Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi |  | obligatoriu
| Diapazon |  | diapazon min. 30 - 300 BPM
| Protecție în potriva șocurilor de defibrilare |  | ≥ 360 J
| Mesaje de alarmă |  | HR, Asistola, VF, VT
Imprimantă pentru ECG | Viteza hîrtiei |  | min. 12.5. 25, 50 mm/sec
| Imprimantă termică încorporată |  | obligatoriu
| Printare |  | auto sau manuală
| Adnotări | ora | obligatoriu
|  | data | obligatoriu
|  | derivația | obligatoriu
|  | ritmul cardiac | obligatoriu
|  | modul de operare | obligatoriu
|  | forma undei descărcate | obligatoriu
| Funcția sumară |  | obligatoriu
Memorie | Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie |  | obligatoriu
| Informația stocată |  | ECG, șoc, vocele din anturaj
| Capacitatatea de stocare |  | ≥ 3 ore
Alimentarea electrică | Rețea electrică 220 V, 50 Hz |  | obligatoriu
| Baterie internă reîncărcabilă |  | obligatoriu
| Timp de lucru de la baterie |  | ≥ 3 ore ECG continuu sau min. 150 descărcări la energia maximă
Greutatea cu accesorii |  |  | < 9 kg
Accesorii
Padele | Adult, reutilizabile |  | 1 set., (codul produsului oferit)
| Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) |  | 1 set., (codul produsului oferit)
Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 1 set., (codul produsului oferit)
| Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 1 set., (codul produsului oferit)
Cablu ECG | reutilizabil 3 fire |  | 1 buc., (codul produsului oferit)
Electrozi ECG | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 50 buc., (codul produsului oferit)
| Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 50 buc., (codul produsului oferit)
Hîrtie termică |  |  | 5 buc., (codul produsului oferit)
Gel de contat |  |  | 250 ml, (codul produsului oferit)
Stand pe rotile | stand pe rotile |  | da, (indicati modelul)
| ≥ 4 roți |  | obligatoriu
| ≥ 2 roți cu frînă |  | obligatoriu
| mîner pentru transportarea standului |  | obligatoriu
| coș pentru accesorii |  | obligatoriu
| suport pentru gel de contact |  | obligatoriu
| sistem de fixare dispozitivului de suport |  | obligatoriu