## Лист1
Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)
Cod | 130440
Descriere | Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate
Parametrul |  |  | Specificația
Defibrilator | Selectarea energiei |  | adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut
| Controlul padelelor | Setarea energiei | obligatoriu
|  | Încărcare | obligatoriu
|  | Descărcarea energiei | obligatoriu | Informație adițională
| Forma de undă la ieșire |  | bifazică | 150 780 lei cu TVA
| Sincronizator |  | obligatoriu
Regim de operare | Defibrilare manuală |  | obligatoriu
| Defibrilare Automată ( AED) |  | obligatoriu
| Monitor funcții vitale (ECG) |  | obligatoriu
| Cardiostimulare externă (pacemaker) |  | obligatoriu
Display | Mărimea display |  | ≥ 6 inch
| TFT LCD color, LED |  | obligatoriu
| Rezoluția |  | ≥ 640 x 480 pix.
| Afișarea derivațiilor bipolare |  | I, II, III
| Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor |  | obligatoriu
| Afișarea ritmului cardiac |  | obligatoriu
| Alarme ale ritmului cardiac |  | obligatoriu
| Frecvența de lucru |  | diapazon min. 0.05-100 Hz
Modul ECG | Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi |  | obligatoriu
| Diapazon |  | diapazon min. 30 - 300 BPM
| Acuratețea |  | ± 1 BPM
| Depistare pacemaker |  | obligatoriu
| Protecție în potriva șocurilor de defibrilare |  | ≥ 360 J
| Mesaje de alarmă |  | HR, Asistola, VF, VT
Cardiostimulare externă (Pacemaker) | Pacemaker |  | obligatoriu
| Modul de stimulare cu rată fixă |  | obligatoriu
| Modul de stimulare deamand |  | obligatoriu
| Rata de stimulare |  | diapazon min. 30-200 bpm, ± 1bpm
| Curentul de ieșire |  | diapazon min. 1 - 200 mA
| Rezoluția, curent de ieșire |  | 1 mA
| Lăţimea pulsului |  | 5-40 msec.
| Durată puls |  | >20 ms
Imprimantă pentru ECG | Viteza hîrtiei |  | min. 25, 50 mm/sec
| Imprimantă termică încorporată |  | obligatoriu
| Printare |  | auto sau manuală
| Adnotări | ora | obligatoriu
|  | data | obligatoriu
|  | derivația | obligatoriu
|  | ritmul cardiac | obligatoriu
|  | modul de operare | obligatoriu
|  | forma undei descărcate | obligatoriu
| Funcția sumară |  | obligatoriu
Memorie | Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie |  | obligatoriu
| Informația stocată |  | ECG, șoc, vocele din anturaj
| Capacitatatea de stocare |  | ≥ 3 ore
Alimentarea | Rețea electrică 220 V, 50 Hz |  | obligatoriu
| Baterie internă reîncărcabilă |  | obligatoriu
| timp de lucru baterie |  | ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări
Greutatea |  |  | < 8 kg
Accesorii
Padele | Adult, reutilizabile |  | 1 set., (codul produsului oferit)
| Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) |  | 1 set., (codul produsului oferit)
Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 1 set., (codul produsului oferit)
Electrozi pacemaker | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 1 set., (codul produsului oferit)
Cablu ECG | reutilizabil 3 fire |  | 1 buc., (codul produsului oferit)
Electrozi ECG | Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării |  | 100 buc., (codul produsului oferit)
Hîrtie termică |  |  | 5 buc., (codul produsului oferit)
Gel de contat |  |  | 250 ml, (codul produsului oferit)
Troleu |  |  | da, (indicati modelul)