## Лист1
Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază)
Cod | 130500
Descriere | Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului.
Parametrul |  | Specificația
Display | Date afișate | LCD
|  | posibilitatea de ajustare a luminozitatii | Informație adițională
|  | Alarme | 19180 lei cu TVA
Rata
Volum infuzat
Timpul rămas
Rata KVO
Nivelul de încărcare a beteriei
Nielul de ocluzie
Evenimente ≥ 1000
Istoria
Capacitatea pompei | Diapazonul volumului infuzat | 0.1 - 9999 ml
| Rata fluxului | diapazon min. 0.1 - 1,200 ml/h
Setarea prin incrementare incepind cu 0.1 ml
| Regim de lucru KVO - menţinerea venei deschise | 0.1 - 3 ml/h
| Acurateţia infuziei | ≤ 5 %
| Funcţia bolus | obligatoriu
| Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus | diapazon min. 0.1 - 1000 ml/h
| Selectarea volumului infuzat | obligatoriu
| Selectarea ratei de infuzie | obligatoriu
| Calcularea dozei/medicament | obligatoriu
| Regim de lucru în flux (setarea fluxului) | obligatoriu
| Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului | minim IPX3
| Nivelul presiunei de ocluzie maxime | min. 4 nivele
| Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient | obligatoriu
| Blocarea panoului de control | obligatoriu
| Alarmă sonoră | obligatoriu
| Alarmă vizuală | obligatoriu
| Fixarea perfuzorului pe rampă verticală | obligatoriu
Alarme și indicatori | Ocluzie | obligatoriu
| Nivelul presiunei de ocluzie | obligatoriu
| Afișarea ocluziei în timp real | obligatoriu
| Bula de aer | obligatoriu
| Eroare de sistem | obligatoriu
| Set decuplat | obligatoriu
| Rezervor gol | obligatoriu
| Ușă deschisă | obligatoriu
| Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate | obligatoriu
| Infuzia completă | obligatoriu
| Baterie descărcată | obligatoriu
Alimentarea electrică | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Baterie încorporată | obligatoriu
| Durata de operare autonomă | ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h
Acesorii
Suport | Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie | obligatoriu
Circuite | ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată | da, să se indice codul produsului oferit