## Лист1
Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)
Cod | 130510
Descriere | Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului.
Parametrul |  | Specificația
Display | Date afișate | LCD
|  | posibilitatea de ajustare a luminozitatii | Informație adițională
|  | Alarme | 16510 lei cu TVA
Rata
Volum infuzat
Timpul infuzat
Rata KVO
Nivelul de încărcare a beteriei
Nielul de ocluzie
Evenimente ≥ 2000
Istoria
Data, ora
Capacitatea pompei | Diapazonul volumului infuzat | 0.1 - 9999 ml
| Rata fluxului | diapazon min. 0.1-1,500 ml/h
Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml
| Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise | diapazon min. 0.1 - 5 ml/h
| Acuratetia infuziei | ≤5 %
| Functia bolus | obligatoriu
| Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus | diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h
| Selectarea volumului infuzat | obligatoriu
| Selectarea ratei de infuzie | obligatoriu
| Calcularea dozei/medicament | obligatoriu
| Regim de lucru in flux (setarea fluxului) | obligatoriu
| Trecerea automată în regim de așteptare | obligatoriu
| Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului | minim IP23
| Nivelul presiunei de ocluzie maxime | diapazon min. 75 - 750 mmHg
min. 9 nivele
| Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient | obligatoriu
| Funcție de chemare asistentă | obligatoriu
| Blocarea panoului de control | obligatoriu
| Alarma sonora | obligatoriu
| Alarma vizuala | obligatoriu
| Fixarea perfuzorului pe rampă verticală | obligatoriu
Setări IV | Protecție la flux liber | obligatoriu
| Capacitatea de captare aer | obligatoriu
Alarmă acustică și vizuală | Ocluzie | obligatoriu
| Nivelul de ocluzie | obligatoriu
| Afișarea ocluziei în timp real | obligatoriu
| Alarmă de flux | obligatoriu
| Bula de aer | obligatoriu
| Eroare de sistem | obligatoriu
| Set decuplat | obligatoriu
| Rezervor gol | obligatoriu
| Ușă deschisă | obligatoriu
| Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate | obligatoriu
| Infuzia completă | obligatoriu
| Baterie descărcată | obligatoriu
| Posibilitatea de setare a volumului | obligatoriu
| Mod silence a alarmei | obligatoriu
Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) | Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei | obligatoriu
| Programe de analiză presetate | obligatoriu
Alimentarea electrică | Rețea electrică 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Baterie incorporata | obligatoriu
| Durata de operare autonoma | ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h
Acesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.
Suport | sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie | obligatoriu, indicați modelul oferit
Circuite | ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată | obligatoriu, indicați modelul oferit