## Лист1
Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)
Cod | 130610
Descriere | Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.
Parametrul |  |  | Specificația
Caracteristici generale | Tipul |  | Cu un canal | Informație adițională
| Display |  | LCD | 21 600 lei cu TVA
posibilitatea de ajustare a luminozitatii
| Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare |  | obligatoriu
Display | Date afișate | Viteza de infuzie | obligatoriu
|  | Volumul de infuzie | obligatoriu
|  | Timpul de infuzie | obligatoriu
|  | Timpul pînă la final de infuzie | obligatoriu
|  | Mărimea seringei | obligatoriu
|  | Producatorul seringei | obligatoriu
|  | Nivelul de ocluzie | obligatoriu
|  | Rata KVO | obligatoriu
|  | Data, ora | obligatoriu
|  | Nivelul de încărcare a baterii | obligatoriu
|  | Evenimente | obligatoriu
|  | Alarme | obligatoriu
Proprietățile pompei | Rata fluxului | diapazon | 0.01 - 999 ml/h
|  | Pasul de incrementare | ≤ 0.01 mL/h
| Dozarea bolusului | diapazon | min. 1 - 1800 ml/h
| Rata KVO |  | diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h
| Acuratețea |  | ≤2%
| Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători |  | min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători
| Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă |  | obligatoriu
| Seringi acceptate |  | 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60
| Detectare automată a seringei |  | obligatoriu
| Nivelul presiunei de ocluzie maxime |  | min. 75 - 880 mmHg
min. 9 nivele
| Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente |  | obligatoriu
| Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv |  | minim IP23
Moduri de infuzie | Rata de perfuzie |  | obligatoriu
| Dozarea în timp |  | obligatoriu
| Modul crescător și descrescător |  | obligatoriu
| Dozarea micro-perfuzie |  | obligatoriu
Alarme și indicatori | Ocluzie |  | obligatoriu
| Eroare de sistem |  | obligatoriu
| Seringă goală |  | obligatoriu
| Perfuzia pe sfîrșite |  | obligatoriu
| Baterie descărcată |  | obligatoriu
Alarmă sonoră | Volum reglabil |  | obligatoriu
| Buton mod silențios |  | obligatoriu
| Numărul de evenimente memorate |  | min. 1000
Jurnalul de evidență | Evenimente stocate | Butoane apăsate | obligatoriu
|  | Coduri de eroare | obligatoriu
|  | Alarme | obligatoriu
|  | Medicamente injectate | obligatoriu
|  | Cantitatea infuzată | obligatoriu
|  | Setări | obligatoriu
|  | Bolus solicitat | obligatoriu
Alimentarea | Rețea electrică | 220 V, 50 Hz | obligatoriu
| Baterie internă | Reîncărcabilă | obligatoriu
|  | Timp de operare | ≥ 10 h la 5 mL/h
Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată
Suport | sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie |  | obligatoriu
Seringi | 50 ml |  | 100 buc. , să se indice codul produsului oferit
Circuite | circuit de interconectare a seringei |  | 100 buc. , să se indice codul produsului oferit