## Лист1
Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază
Cod | 130650
Descriere | Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei
Parametrul |  | Specificația
Destinat pentru utilizarea la pacienți |  | Adult, pediatric
Temperatura maximă preselectată |  | 34-41℃
Pasul de incremendare a temperaturi |  | ≤ 0.1℃
Timp necesar pentru incălzire la temperatura setată |  | ≤ 5 min
Display LED, LCD |  | obligatoriu
Monitorizarea temperaturi de încălzire |  | obligatoriu
Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente |  | obligatoriu
Clasa de protecție |  | minim IPX2 | Informație adițională
Alarmă | temperatură înaltă | obligatoriu | 10 000 lei cu TVA
| temperatură joasă | obligatoriu
Regim de autotestare internă |  | obligatoriu
Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie |  | obligatoriu
Alimentare de la rețea |  | 220V 50 Hz
Stativ de infuzie | fabricat din otel inoxidabil | obligatoriu
| mobil pe minim 5 roți | obligatoriu
| frînă pentru fixarea stativului | minim 2 roți
| tabliță mică pentru manipulări | da, fixată de stativ
| posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie | obligatoriu