## Sheet1
Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza)
Cod | 140100
Parametrul |  | Specificația
Descriere | Masa de operaţii oferă o suprafaţă corespunzătoare care susţine corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziţiei pacientului şi furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă.
Mărimile mesei | Lungimea | ≥ 200 cm
| Lățimea | ≥ 50 cm
Poziţionarea mesei | Reglarea înălţimii | minim 75 - 95 cm | Informație adițională
| Deplasarea longitudinală | ≥ 25 cm | 220 000 lei cu TVA
| Trendelemburg | ≥ 25 grade
| Inversarea trendelemburgului | ≥ 25 grade
| Secţiile mesei | ≥ 5 secții
Înclinarea: | Laterală | ≥ 20 grade
| Secţia din spate | de la +80 la -40 grade (minim)
| Secţia de la talpa/picior | de la +20 la - 90 grade (minim)
detaşabilă
divizată
| Secţia cap | de la +30 la - 45 grade (minim)
Greutatea pacientului |  | ≥ 230 kg
Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie | Tunel pentru casete X-ray | pe toată lungimea mesei
| Radiotransparenţă | obligatoriu
| Accesibilitatea braţului C | obligatoriu
| Mărimea casetelor | minim 35x43 cm
Ataşarea de bază |  | mobilă
Rotile |  | obligatoriu
Sistem de frinare a bazei |  | tip mecanic
Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda |  | obligatoriu
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Telecomndă |  | obligatoriu
Şine laterale pentru accesorii |  | pe toată lungimea mesei
Pupitru de comandă |  | obligatoriu
Accesorii | suport cot | 2 unit., să se indice codul produsului
| suport umăr | 2 unit., să se indice codul produsului
| suport picioare | 2 unit., să se indice codul produsului
| suport torace | 2 unit., să se indice codul produsului
| suport mînă (decubit lateral) | 1 unit., să se indice codul produsului
| stand pentru perfuzie | 1 unit., să se indice codul produsului
| curea pentru fixarea corpului | 1 unit., să se indice codul produsului
| suport pentru ecran de anestezie | 1 unit., să se indice codul produsului