## Sheet1
Brancarda sanitara (caracteristici avansate)
Cod | 140380
Descriere | Brancardă destinată pentru transportarea pacienților
Parametru |  | Specificație
Tip |  | hidraulic
Secțiuni |  | ≥ 3 | Informație adițională
Poziționare | Tredelinburg cu ajutorul unui amortiztor | ≥ 15 grade | 39 000 lei cu TVA
| Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor | ≥ 15 grade
Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz |  | ≥ 70 grade
Control manual |  | da, din ambele părți
Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) |  | obligatoriu
Nișe pentru casete x-ray |  | minim 3 buc.
Reglabilă pe înălțime |  | diapazon minim 55 - 80 cm
Bare laterale, pliabile |  | obligatoriu
Roți | Diametru | ≥ 15 cm
| Frine cu blocare centrală la toate 4 roți | obligatoriu
| Posibilitatea de blocare a direcției roților | obligatoriu
Material |  | oțel inox sau metal vopsit electrostatic
Sarcina maximă |  | ≥ 230 kg
Dimensiuni |  | ≥ 200 x 75 cm
Mînere pentru transportarea brancardei |  | obligatoriu
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă |  | da, detașabilă
Suport pentru balon de oxigen |  | obligatoriu
Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete |  | obligatoriu