## Лист1
Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) caracteristici de baza
Cod | 140390
Descriere | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare
Parametrul |  | Specificația
Tip |  | multifuncțional cu 5-6 poziții
Tip pacient |  | adult
Controlul pacientului | tip | Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice | Informație adițională
| Funcționalități | poziționare sedentară | 35 000 lei cu TVA
poziționare Trendelenburg
poziționare anti-Trendelenburg
Controlul de către asistentă | Blocarea control pacient | obligatoriu
Greutatea maximă admisă de încărcare | Cadru pentru etichetă pe spetează | ≥220 kg
Înălțime | Ajustabilă | ≥ 74 cm
Rotile | Diametru | ≥ 12.5 cm
| Sistem de blocare | la minim 2 rotile
Parapete de protecție laterale |  | formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)
Bampere/rotile pe fiecare colț a patului |  | fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică |  | opțională
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Saltea | ortopedică, lavabilă | da, să se indice codul prodului oferit
| grosimea | min. 14 cm
| husă cu fermoar | da, să se indice codul prodului oferit
Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime |  | da, să se indice codul prodului oferit