## Лист1
Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) caracteristici medii
Cod | 140391
Descriere | Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare
Parametrul |  | Specificația
Tip |  | multifuncțional cu 5-6 poziții
Tip pacient |  | adult
Controlul pacientului | tip | Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice | Informație adițională
| Funcționalități | poziționare sedentară | 40 000 lei cu TVA
poziționare Trendelenburg
poziționare anti-Trendelenburg
Poziționare | Trendelenburg | ≥ 16 grade
| Anti-trendelenburg | ≥ 16 grade
Poziționare CPR |  | electric (auto-CPR)
Transparență la razele X-ray (radiografie) |  | obligatoriu
Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic |  | ≥ 35 x 43 cm
Spătarul reglabil |  | ≥ 70 grade
Controlul de către asistentă | Blocarea control pacient | da, inclus
Greutatea maximă adimisă de încărcare | Cadru pentru etichetă pe spetează | ≥250 kg
Înălțime | Ajustabilă | diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm
Rotile | Diametru | ≥ 15 cm
| Sistem de blocare | central pentru toate roțile
blocarea roților în o singură direcție
Parapete de protecție laterale |  | formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)
Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică |  | da, baterie inclusă
Bampere/rotile pe fiecare colț a patului |  | fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Saltea | ortopedică, lavabilă | da, să se indice codul prodului oferit
| grosimea | min. 14 cm
| husă cu fermoar | da, să se indice codul prodului oferit
Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime |  | da, să se indice codul prodului oferit