## Лист1
Pat electric, pentru adulţi
Cod | 140490
Descriere | Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare
Parametrul |  | Specificația
Tip |  | Pentru uz general
Tip pacient |  | adult
Controlul pacientului | tip | Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice | Informație adițională
| Funcționalități | poziționare | 22 000 lei cu TVA
Controlul de către asistentă | Blocarea control pacient | obligatoriu
Greutatea maximă adimisă de încărcare | Cu etichetă pe pat | ≥220 kg
Înălțime | Ajustabilă | ≥ 80 cm
Rotile | Diametru | ≥ 12.5 cm
| Sistem de blocare | la minim 2 rotile
Bare de protecție |  | da, pliabile
Suport cap demontabil |  | obligatoriu
Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului |  | obligatoriu
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică |  | mecanică
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Saltea | ortopedică | da, să se indice codul produsului