## Лист1
Camera frigorifica cu congelare (-20°C), 4 locuri(caracteristici avansate)
Cod | 140800
Descriere | Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: boxe separate parțial cu ușă comună la două locuri.
Parametrul |  | Specificaţia
Nr. de locuri |  | 4
Intervalul de temperatură |  | -5°C -20°C
Control temperatură |  | programabilă
Afișaj temperatură |  | alfanumeric | 135000 cu TVA
Structura cutiei | Intern/extern | oțel inox (AISI 304)
| Izolare | poliuretan
| Grosime izolare | ≥100 mm
Uși | Tip inchidere | ermetic
| Nr. Uși | 2
Sertar | Material | oțel inox
| Glisant | obligatoriu
Tip decongelare |  | automat
Orificiu drenaj |  | obligatoriu
Sistem de semnalizare | Sonor | obligatoriu
| Vizual | obligatoriu
Iluminare interior |  | obligatoriu
Sistem ventilare internă |  | obligatoriu