## Лист1
Frigider pentru vaccini 40-70L
Cod | 140860
Descriere | Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8℃. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpl întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității.
Parametrul |  | Specificația
Configuraţie |  | staționar, orizontal
Capacitatea internă a camerei |  | în intervalul de 40–70 litri, cu o toleranță de ±10% | Informație adițională
Uşa | Număr | ≥ 1 | 28585 lei cu TVA
| Deschidere | pe vertical
| Mecanism | solid cu mîner și blocare cu cheie
Construcţie interioară |  | cu acoperire anticorozivă
Construcţie exterioară |  | cu acoperire anticorozivă
Afisaj temperatură |  | digital
Alarme |  | acustică
vizuală
Răcire |  | ventilată
Temperatura reglabilă |  | +2 …+8℃
Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate |  | ≥ 23 ore
Alimentare |  | 220 V, 50 Hz
Refrigerent |  | fară CFC / HCFC
Zgomot |  | < 48 dB
Accesorii | Coș | ≥ 2
| Divizoare pentru sertar | obligatoriu