## Cod spre publicare
Analizator semi-automat, de urină, 45 teste/oră
Cod | 150100
Descriere | Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină.
Parametrul |  | Specificația
Productivitate în regim normal: |  | ≥ 45 teste/oră
Teste chimice: |  | Bilirubin
|  | Sânge (hematii) | Informație adițională
|  | Glucoză | 16 000 lei cu TVA
Corpi cetonici
Leucocite
Nitrați
pH
Proteine
Greutatea specifică
Urobilinogen
Albumina
Creatina
culoare, claritate, Opțional
Rezultate calculate automat |  | raport: albumina/creatinină, Opțional
Unități de măsură |  | convenționale, SI
Programare probe |  | manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS
Calibrare |  | automata
Cititor de coduri de bare |  | obligatoriu
Timpul de măsurare a tuturor parametrilor |  | constituie în sumă ≤ 70s
Interfață LIS |  | unidirecțională
Stocare date/memorie internă |  | ≥ 1000 rezultate/măsurări
Afisaj |  | Ecran LCD sau LED
Limba de comunicare |  | rom/eng
Imprimantă încorporată |  | obligatoriu
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare |  | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire)
Note
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.
Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.