## Cod spre publicare
Analizator biochimic, automat 200 teste
Cod | 150210
Descriere | Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi.
Sistem analitic | automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse)
Parametrul |  | Specificația
Sistem analitic |  | automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse)
Tip de lucru |  | continuu | Informație adițională
Tip sistem |  | randoom acces | 200 000 lei cu TVA
Capacitatea (teste/oră) |  | ≥ 200 (teste fotometrice, fără modulul ISE)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente |  | Obligatoriu
Tipul dispozitivului |  | staționar
Tip probă |  | Ser și plasmă
urină
sânge integru / hemolizat
CSF (lichid cefalo-rahidian)
Tip diluare |  | automat
Sistem de spălare total automat |  | Obligatoriu
Program de control al calității |  | Obligatoriu
Compartiment reactivi |  | cu răcire
Rotor cu cuve pentru reacție |  | cu încălzire la 37°C
tip reutilizabil, (indicați ciclurile posibile de reutilizare)
Sistem fotometric |  | cu sursă de lumina LED/Halogen
cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm
Regimuri de măsurare |  | Cinetic
Mono și bi-cromatic
Imunoturbidimetrc (Turbidity)
Controlul cantității de reagent rămas |  | obligatoriu
Semnalizare lipsă reagent și probă |  | Obligatoriu
Sistemul de dozare |  | Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent
Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl
Cu senzor de obstacol
Detectia automata a cheagurilor de sange |  | Obligatoriu
Conectare la LIS |  | Bi-direcțional
Indicatori de avertizare |  | obligatoriu
Limba de comunicare |  | rom/eng
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului |  | obligatoriu
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului |  | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului |  | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Note:
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.
Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.
Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.
UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.