## Cod spre publicare
Analizator biochimic, automat 400 teste
Cod | 150230
Descriere | Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem de reactivi.
Sistem analitic | automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse)
Parametrul |  | Specificația
Sistem analitic |  | automat cu calculator exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse, imprimanta)
Tip de lucru |  | continuu | Informație adițională
Tip sistem |  | randoom acces | 240 000 lei cu TVA
cu cititor de coduri de bare pentru reactivi
cu cititor de coduri de bare pentru probe
Capacitatea (teste/oră) |  | ≥ 400 (teste fotometrice)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente |  | Obligatoriu
Tipul dispozitivului |  | staționar
Tip probă |  | Ser
plasmă
urină
sânge integru
CSF (lichid cefalo-rahidian)
lichide biologice
Tip diluare |  | automat
de la 1 pană la 100
Sistem de spălare total automat (rotor/cuva de reactie, sistem de dozare reactivi si proba) |  | Obligatoriu
Program complex de control al calității |  | Obligatoriu
Modul iono-selectiv |  | Da
Compartiment reactivi |  | cu răcire
≥ 40 celule
Compartiment probe |  | ≥ 80 celule
Rotor/Cuva de reacție pentru probe |  | cu încălzire la 37°C
reutilizabil
≥ 80 celule
Sistem fotometric cu sursa de lumina LED/Halogen |  | gama fotometrica de la 0 până la 3 A.
lungimi de unda a filtrelor fotometrice cel puțin de la 340 până la 670 nm
Regimuri de măsurare |  | Cinetic
Mono și bi-cromatic
Imunoturbidimetrc
Semnalizare lipsă reagent și probă |  | Obligatoriu
Sistemul de dozare Reagenții |  | Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent
Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl
detectia automata a cheagurilor de sange |  | Obligatoriu
"brațe" pentru dozare reagenti |  | ≥1
"brațe" pentru dozare probe |  | ≥1
Sistemul de dozare |  | Cu senzor de obstacol
Posibilitatea conectării accesului la distanta (remote acess prin programe ex. TeamViewer / AnyDesk / Radmin) |  | Obligatoriu
Posibilitatea programării controalelor și calibratorilor prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare |  | Obligatoriu
Posibilitatea oferirii suportului tehnic prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare |  | Obligatoriu
Dimensiuni |  | lățime ≤ 1450 mm ±10%
adâncime ≤ 770 mm ±10%
înălțime ≤ 1260 mm ±10%
Conectare la LIS |  | Bi-direcțional
Indicatori de avertizare |  | obligatoriu
Limba de comunicare |  | rom/eng
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului |  | obligatoriu
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Baterie / UPS |  | Minim 30 min
Adițional să fie inclus și tot ce este necesar pentru funcționalitatea lui: accesorii care necesită unire la canalizare și apeduct (sistemă de ionizare a apei, rezervor de apă); |  | Obligatoriu
Accesorii livrate împreună cu analizatorul biochimic |  | calculator (procesor)
monitor cu diagonala minim 19 inch
tastatura
mouse
imprimanta
Cerințe adăugătoare |  | Analizator trebuie să fie dotat cu stație pentru purificarea apei, UPS și imprimanta pentru tipărirea rezultatelor, deservirea tehnică inclusă în contract pe toată perioada exploatării analizatorului. Stație pentru curățare a apei trebuie să fie prezentată cu costul setului de mentenanță anuală (filtre).
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului |  | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului |  | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Note:
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.
Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului.
Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.
UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului.
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.