## Cod spre publicare
Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe
Cod | 150510
Descriere | Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine
Parametrul | Specificația
Metode de analiză | 3 diff
Procedura de curăţire | automată
Parametri determinați și calculați: | WBC
RBC
| HGB | Informație adițională
| HCT | 52 226 lei cu TVA
MCV
MCH
MCHC
PLT
LYM#
LYM%
MID#
MID%
GRA#
GRA%
RDW-SD
RDW-CV
MPV
PCT
Capacitate (probe/oră) | ≥ 40
Volumul probei: | ≤ 25 μL
Diluarea | automată
Afişaj | LED/LCD ecran, touchscreen
Imprimantă încorporată | obligatoriu
Sistem de identificare a pacientului (ID pacient) | obligatoriu
Introducerea datelor | manual/automat
Interfaţa PC | obligatoriu
Calibrarea | automată
Histograme: | WBC- repartizarea leucocitelor după volum
RBC- repartizarea eritrocitelor după volum
PLT- repartizarea trombocitelor după volum
Afişarea pe ecran a tuturor datelor | histograme
rezultate
grafice
rezultate din arhivă
date de service
Indicatori de avertizare | obligatoriu
Program de control al calității | obligatoriu
Limba de comunicare | rom/eng
Stocarea datelor, memorie internă | ≥ 1000 pacienţi/rezultate
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului | obligatoriu
Interfața LIS | obligatoriu
Cititor de coduri de bare | obligatoriu
Alimentare | 220 V, 50 Hz
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Note
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.
Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.