## Cod spre publicare
150540 Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 60 probe
Cod | 150540
Descriere | Analizator hematologic automat (minim 5 diff) cu sistem de reactivi, destinat analizei componenței sanguine
Parametru | Specificaţia
Metode de măsurare | impendansmetrică, fotometrică optică sau mai performantă
Procedura de curăţire | automată
Parametri determinați și calculați: | WBC (Celule albe)
RBC (Celule roșii)
| HGB (Hemoglobina) | Informație adițională
| HCT (Hematocrit) | 406 153,4 lei cu TVA
MCV (volumul mediu al globulelor roșii, eritrocitelor)
MCH (cantitatea medie de hemoglobină dintr-un globul roșu)
MCHC (concentrația medie a hemoglobinei în globulele roșii)
PLT (Trombocite)
LYM # (Limfocite - valoare absoluta)
LYM% (Limfocite - valoare procent)
MON# (Monocite - valoare absoluta)
MON% (Monocite - valoare procent)
BAS# (Bazofile - valoare absoluta)
BAS% (Bazofile - valoare absoluta)
EOS# (Eozinofile - valoare absoluta)
EOS% (Eozinofile - valoare absoluta)
NEU# (Neutrofile - valoare absoluta)
NEU% (Neutrofile - valoare absoluta)
RDW (RDW CV + RDW SD) (variația dimensiunii globulelor roșii)
PDW (variabilitatea dimensiunii trombocitelor, plachetelor sanguine)
MPV (volumul mediu al trombocitelor)
PCT (procentul de volum sanguin ocupat de trombocite)
IG# (Neutrofile imature - valoare absolută)
IG% (Neutrofile imature - procent)
VARL (Limfocite atipice)
BLST (Blasti)
SEG (Neutrofile segmentate), opțional
BAND (Neutrofile nesegmentate), opțional
RET (Reticulocite - valoare absolută)
RET (Reticulocite - procent)
Posibilitate de analiza doar a parametrului reticulocite
Capacitate (probe/oră) | ≥ 80
Volumul probei: | ≤ 25 μL
Diluarea | automată
Afişaj | LED/LCD ecran
Posibilitatea de conectare la imprimantă | obligatoriu
Introducerea datelor | manual/automat
Interfaţa PC | obligatoriu
Calibrarea | automată
Histograme: | WBC- repartizarea leucocitelor după volum
RBC - repartizarea eritrocitelor după volum
PLT- repartizarea trombocitelor după volum
Afișarea pe ecran: | histograme
rezultate
grafice
9 scattergrame diferite - color
rezultate din arhivă
Introducere/Monitorizare a datelor pacientului | nume pacient
ID pacient
sex
vîrsta
Dotat cu sistem de monitorizare a reactivilor | numărul lotului
data expirării
volumul rămas
Afişarea rezultatelor pe imprimantă | Parametri determinaţi şi calculaţi
histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT
date despre pacient
Indicatori de avertizare | obligatoriu
Program de control al calității | ≥ 3 nivele
Graficelor Levey-Janings
Stocarea datelor, memorie internă | ≥ 1000 pacienţi
Limba de comunicare | rom/eng
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului | obligatoriu
Interfața LIS | obligatoriu
Cititor de coduri de bare | obligatoriu
Alimentarea | 220 V, 50 Hz
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului | ≥ 50 analize (pentru testare/insturire).
Note
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.
Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate.
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.
Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare a apei pe toată perioada contractului. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat).
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. (Aplicabil doar în cazul necesității analizatorului ofertat).
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.
Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.